快速功能需求

1. 开发目的

实现通过主界面中的快速模式按钮将设备设置为电压表、电流表、欧姆表，以达到快速将源表配置成对应的表的模式的目的。

1. 功能需求
2. 电压表
3. 测电压；
4. 进入界面后默认关输出；
5. 不可进行源切换；
6. 源设置为电流源；
7. 初始源：电流设置为10mA量程、设置电流值为0.01mA；
8. 初始限：电压设置为300V量程、设置电压值为300V；
9. 档位切换时，源设置值为当前量程最小值，限值为当前量程对应的值（如30V量程，对应设置电压值为30V）；
10. 电流表
11. 测电流；
12. 进入界面后默认关输出；
13. 不可进行源切换；
14. 源设置为电压源；
15. 初始源：电压为30V量程，设置电压值为0.03V；
16. 初始限：电流为1A量程，设置电流值为0.001A；
17. 档位切换时，源设置值为当前量程最小值，限值为当前量程对应的值（如100mA量程，对应设置电流值为100mA）；
18. 欧姆表

功能待开发。