## Slide 1
S系列源表

## Slide 2
1、S 系列源表简介 ..................................................... 4
1.1 S 系列源表按键操作说明 .............................. 4
1.2 主界面功能介绍 .............................................. 5
2、主界面 ....................................................................... 6
2.1、主界面简介 ..................................................... 7
2.2、操作步骤 ........................................................ 7
3、菜单 ........................................................................... 8
4、快速设置 ................................................................. 8
4.1 快速设置界面简介 .......................................... 8
5、扫描设置 ................................................................. 10
5.1 扫描设置界面简介 .......................................... 10
5.2 操作步骤 .......................................................... 10
6、源配置列表 .............................................................. 11
4.1 配置列表界面简介 .......................................... 11
4.2 操作步骤 ........................................................... 12
7、测量设置 ................................................................... 13
8、测配置列表 ............................................................... 13
9、缓存 ........................................................................... 13
10、视图 ....................................................................... 14
10.1 视图界面简介 ................................................ 14
10.2 操作步骤 ........................................................ 15
11、读表 ....................................................................... 16

## Slide 3
12、通信 ....................................................................... 16
13、系统设置 ............................................................... 18
14、校准 ....................................................................... 20
15、信息/管理 ............................................................. 20
15.1 信息管理界面简介 ...................................... 20
15.2 版本信息 ....................................................... 21
15.3 版本升级 ....................................................... 22

## Slide 4
1、S系列源表简介
1.1 S系列源表按键操作说明
如图1.1所示，界面操作说明如下：
POWER:电源开关按键；
USB接口：版本升级及数据导出接口；
HOME:跳转主界面键；
MENU:跳转菜单键；
ENTER:跳转进入选中子菜单键(仅在菜单界面生效)；
BACK:页面返回键；
OUTPUT:信号输出开/关，当OUTPUT为绿色是表示正在输出，否则停止输出；
2/4线输入输出口：2线时输入输出口为（FORCE HI、FORCE LO）,四线时输入输出口为（FORCE HI、SENSEHI、SENSELO、FORCE LO）；注意：四线模式时需确保对应的连接线已接好，否则会有安全风险；
旋转按钮：菜单界面切换选中子菜单(仅在菜单界面生效)；
图1.1 源表按键及显示界面

## Slide 5
1.2 主界面功能介绍
如图1.2所示，源表按下电源开关后显示为当前主界面。源表主界面为可触屏操作，点击对应功能模块进入操作页面，各模块功能简介如下：
通信：查看/设置通信参数；
自动：切换源/限量程
图1.2 初始化主界面

## Slide 6
2、主界面
2.1 主界面简介
如图2.1所示，各区域说明如下：
区域1：查看/设置通信参数；
区域2：当前状态，如2/4线、前后面板；
区域3/6：实际输出电压、电流值
区域4/7：切换源/限量程；
区域5：切换源界面/视图显示；
区域8：设置源值；
区域9：设置限值；
注意：
1.插拔线时务必确保机器处于输出关闭态.高于安全输出时,即使设备处于输出关闭态,也请不要用手触摸输出接口.
2.设置四线测试前,请先将四线电缆连接好并插入机器相对应的测试孔,然后在触摸面板选择四线,再启动输出.
3.四线测试使用完毕后请先将四线测试设置为二线测试,然后关闭输出,再拔出测试线.
图2.1 测量界面
1
2
3
4
5
6
7
9
8

## Slide 7
2.2 操作步骤
如图2.2、2.3所示为设置限量程、限值。源量程/源值设置方法与图示相同。
图2.2 限量程设置界面
图2.3 源值设置界面

## Slide 8
图3.1 菜单界面
3、菜单
4、快速设置
4.1 快速设置界面简介
图4.1 快速设置界面
如图4.1所示，该界面主要设置源、面板、2/4线等；
3.1 扫描设置界面简介

## Slide 9
图4.2 源设置界面
图4.3 面板设置界面
2/4线、触发信号、触发控制设置方法与上图类似。

## Slide 10
图5.1 扫描设置界面
5.1 扫描设置界面简介
5、扫描设置
起点、终点、点数等都通过点击选项框后出现的软键盘，设置目标值，如图5.2所示。部分参数点击后无选项框/输入框显示，表明功能暂不支持。
参数设置完成后，点击应用，使参数生效。
图5.2 起点值设置界面
5.2 操作步骤

## Slide 11
6.源配置列表
6.1 源配置列表界面简介
图6.1 配置列表界面
包括新建、删除、更新、应用列表以及配置详情功能。
新建：生成一张新表；
删除：删除选中表；
更新：将当前扫描参数更新到选中表中；
应用：将选中表的参数设置应用到设备中；
配置详情：查看选中表内容。

## Slide 12
6.2 操作步骤
图6.2 新建表界面
图6.3 配置详情图示
如图6.2所示，区域1为切换字母大小写/特殊字符按钮。
1

## Slide 13
7.测量设置
图7.1 测量设置界面
8.测配置列表
功能及操作步骤参考源配置列表。
图7.1 测量配置列表界面
9.缓存(正在开发中)

## Slide 14
10、视图
10.1 视图界面简介
如图10.1_2所示。点击清除，会清除扫描数据；点击保存，会将数据保存到U盘(执行前需先插入U盘)。
图10.1_1 视图主界面
图10.1_2 数据界面

## Slide 15
10.2 操作步骤
图10.2 视图界面
图10.3 扫描结果
如图10.2所示。扫描步骤：
1.点击区域1中CUST按钮后，弹出区域2；
2.点击区域2按钮，得到扫描曲线图10.3；
对于图10.3，可通过手持放大缩小曲线以查看详细信息。若缩放后想恢复初始曲线图，可点击图10.2区域3中恢复按钮。
2
1
3

## Slide 16
11、读表
图11.1 读表界面
如图11.1所示。扫描结束后进入读表菜单界面查看详细扫描数据，可通过点击区域1来查看点击位置的扫描数据。选择缓存功能暂不支持。
12、通信
12.1 视图界面简介
图12.1 GPIB地址设置界面

## Slide 17
图12.2 串口设置界面
图12.3 网络设置界面
如图12.1、12.2、12.3所示。点击应用按钮后，设置生效。
注：若点击GPIB页的应用按钮，则设备通信方式为GPIB+网络；若点击了串口页面的应用按钮，则通信方式为串口+网络。设备当前通信方式可通过点击主界面左上角通信查看。

## Slide 18
13、系统设置
图13.1 系统设置界面
图13.2 声音控制

## Slide 19
图13.3 语言切换
语言切换后，重启生效。如下图13.4所示。
图13.4 主界面

## Slide 20
14、校准
15、信息/管理
15.1 信息/管理界面简介
图14.1 校准信息界面
图15.1 信息/管理

## Slide 21
图15.2 版本信息
如图15.2所示。点击版本查询后弹出版本信息框；再次点击版本查询则关闭。
15.2 版本信息
1. 先准备好一个U盘
2. 向厂家索要最新升级包
3. 随后将厂家发送的升级文件压缩包解压，解压得到一个名为PssImages的文件夹，文件夹内包含升级文件：PssImages.tar和PssImagesInfo：
4. 将该文件夹(指PssImages文件夹而非内部文件)存放在U盘的根目录下
5. 将U盘插入源表前面板的USB接口处
6. 点击本地升级，出现如图15.3所示：
15.3 版本升级

## Slide 22
图15.3 版本升级界面
7. 确保除U盘外其他设备断开后点击确认，接下来开始升级，等待大约两分钟后升级完成。升级完成后再次进入信息/管理界面查看版本信息，确保升级成功。