MiniLed测试系统(SLED100)需求

武汉普赛斯仪表技术有限公司

声明：本文件所有权和解释权归武汉普赛斯仪表技术有限公司所有，未经武汉普赛斯仪表技术有限公司书面许可，不得复制或向第三方公开。

修订历史记录

| 版次 | 发布日期 | AMD | 修订者 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2021.05.31 | 首次发行 | 彭鹏 |  |
| v1.1 | 2021.06.07 | M | 彭鹏 | 补充 低成本方案 |

（A-添加，M-修改，D-删除）

目录

1.	概述	4

2.	测试项	4

3.	原型验证	5

4.	整机结构	5

5.	子板	6

5.1	电路模型	6

5.2	量程	6

5.3	时序模型	7

5.3.1	采样率与NPLC	8

5.4	触发	8

5.4.1	触发输入	8

5.4.2	触发输出	9

5.5	子板框图	9

5.6	职责划分	9

6.	控制板	11

6.1	控制板框图	11

6.2	数据通信口	11

6.2.1	整机通信	11

6.2.2	内部通信	11

6.3	共阴/阳配置矩阵	12

6.4	采样	13

6.4.1	前光电流	13

6.4.2	高速电压采样	13

6.4.3	触发	13

6.5	触发矩阵模块	14

6.6	职责划分	14

7.	配套功能	15

7.1	职责划分	错误!未定义书签。

8.	上位机	16

8.1	职责划分	错误!未定义书签。

- 概述

为明确MiniLed测试系统(SLED100)产品需求，帮助研发同事明确工作重点，特制定本文档。

SLED100的规格，请参考《MiniLed测试系统(SLED100)规格书》；

从SCPI指令集的角度介绍SLED100，请参考《MiniLed测试系统(SLED100)编程手册》；

SLED100无触屏；

从PC上位机的角度介绍SLED100，请参考《普赛斯仪表上位机工具手册》。

MiniLed测试系统(MiniLedx00)的测试项有7个，1-4项测试需基于我司S300修改软件做原型样机测试，评估测试速度。下面从测试项开始介绍需求。

- 测试项

MiniLed测试系统需要的测试项有7个：

- VF：正向电压，两个给定正向电流IF1、IF2测量对应的正向电压VF1、VF2

- VZ：反向击穿电压，给定反向电流IZ测量对应的反向电压VZ

- IR：反向泄漏电流，给定反向电压VR测量对应的反向电流IR，反向电压一般为5V

- 光功率及光谱：给定正向电流，测量 光功率、峰值波长、中心波长、半波长

- DVF：材料热缩效应。给定正向电流IDVF1测电压VDVF1；给定较大正向电流IDVFB并维持一定时间TDVF；给定正向电流IDVF1测电压VDVF2，计算电压差VDVF

- VFD：正向电压暂态峰值电压。给定正向电流IVFD，至少2M/s采用率采样正向电压，计算尖峰电压与正常电压的差值，即为VVFD。

- VI扫描：给定扫描起点/终点电压，执行1000点内线性扫描，输出VI特性曲线。

这些测试项中，1-4为必测项，5-7为可选测试项。

- 原型验证

原型验证需完成1-4项测试，可使用S300作硬件平台。图1是MiniLed原型验证框图。

图1 原型样机测试流程

S300的速率瓶颈为内部总线，为了减小通信带宽对测试速度的影响，MiniLed的测试项数据一次性传输。模拟板内部实现1-4的测试项，验证速度。

软件模拟板配合硬件同事实现：

- 给出单轮1-4项测试的时间；

- 重复50次测试，给出一致性数据。

- 整机结构

SLED100的整机结构如图2:

图2 整机结构

SLED100由三部分组成，分别为：

- 背板

连接器和布线

- 子板

实现单通道SMU，采用插卡式的STM32F407方案

- 控制板

实现整机指令解析转发、实现与机械部分的交互、高速电压采样、前光电流采样、8*8开关矩阵。

背板仅有连接器和布线用于控制板和子板互联，不做进一步分析。子板采用STM32F407方案，现描述子板的需求。

- 子板

SLED100中的每个子板为单通道SMU,现从SMU电路模型着手描述子板需求。

  - 电路模型

电路模型是源表模拟电路的简化,可描述电路对固件提供的接口。直流源表的控制模型如图3：

图3 直流模型

图1是直流源表的控制模型。固件通过控制V/I路的DA实现源(输出)功能,通过控制V/I路的AD实现表(测量)功能。因为直流源表DA和AD速度不高，所以DA/AD芯片的接口使用SPI足够。

  - 量程

因为AD芯片有位数限制，所以源表的相对精度固定。而绝对精度等于量程与相对精度之积，所以大量程的绝对精度低，小量程的测量范围小。为解决测量范围与绝对精度的矛盾，源表设计多个量程，小量程提供高精度，大量程提供大测量范围。量程的功能模型如图4：

图4 量程模型

如图4，MCU使用控制线控制量程电路，DA输出的小信号通过量程电路后变换为功率信号，给待测设备供电。量程的控制逻辑很简单，实现的要点有两个：

- 数据转换

DA/AD处理的模拟信号固定为2.5V以内。不同量程的源、表数值有不同的转换关系，目前固件中使用C语言数组表示这种转换关系，输出和采样时，通过软件计算完成数据转换。

- 过/欠冲

如图4，因为量程控制电路中有继电器的存在，所以量程切换时输出的信号会有过/欠冲，这类过/欠冲会损毁敏感器件，为消除这些过欠冲，量程切换的固件需要控制DA、缓升缓降(AD5318)、继电器的时序，抵消过/欠冲。

  - 时序模型

时序模型决定了源表的速度(采样率)和精度，所以固件研发同事要深刻理解时序模型，从而具备优化源表的性能的能力。除此以外，源表功能围绕时序模型展开，扩充或删减时序模型结构能实现功能扩展。下面从直流时序开始分析源表的时序模型。源表时序模型包括以下3个步骤,简称SDM：S(Source源)、D(Delay延迟)、M(Measure测量)：

- 源：

给测试电路供电；

- 延迟：

等待测试电路稳定，保证测量电压/电流的精度

- 表：

测量电压/电流值。

源表时序模型如图5：

图5 直流时序模型

图5中参数含义：

1. 源延迟：触发时刻至模拟电路启动动作时刻间的间隔；

2. 稳定时间：表示模拟电路开始动作时刻至测试电路稳定时刻间的间隔；

3. 裕量时间：测试电路电气参数稳定时刻至开始测量采样时刻间的间隔；

4. 测等待：触发时刻至开始测量采样的时刻，必须大于源延迟与稳定时间之和(保证裕量时间大于0)；

5. 采样时间：AD芯片的采样保持时间，即NPLC；

6. 测试间隔：上一次测量采样结束至下一触发到达间的间隔，必须大于等于0；

7. 周期：相邻触发信号间的间隔，SDM的周期；

源延迟和稳定时间，固件不能控制，正常情况下较小。源延迟与触发方式相关，稳定时间由模拟电路和待测电路共同决定。固件需实现测试方案，能够测出源延迟和稳定时间的最大、最小、典型值。单卡可以设置测等待、采样时间、间隔三个参数。测等待用于等待电路进入稳定状态、采样时间(即NPLC)用于AD芯片采样待测数据、间隔控制SDM周期。

SDM配置信息可来源与生产调试时录入，也可以使用固件提供的默认值。默认值方便新手用户快速使用。固件提供SDM配置接口，让我司有平衡源表的精度和速度的手段。设置SDM配置时，信息的传递流程为：上位机(或SCPI指令集)将SDM的参数信息传递给固件、固件将参数信息传递到模拟电路实现配置，完成SDM配置后，触发信号启动SDM。图5绘制了连续两次SDM的时序图。图5是标准的时序模型，为优化性能SDM周期可以不执行源(输出)或表(测量)的过程，固件需提供设置接口。

    - 采样率与NPLC

采样时间(即NPLC)越高，精度越高，但速度(采样率)越低。

NPLC近似等于SDM周期，SDM周期与采样率互为倒数，故NPLC和采样率近似互为倒数。

大NPLC可让AD做多次采样并执行滤波去噪，优化精度。为了提高精度，SDM中NPLC取值为毫秒级，SDM中其他时间为微秒级。

  - 触发

触发功能的结构如图6，包括触发输入和触发输出两类：

图6 触发

下面结合图6分析触发功能。

    - 触发输入

图3和图5中的触发是触发输入，用于启动SDM。触发输入按照触发源分为三种：指令触发、内部触发、硬件触发。

指令触发通过SCPI指令启动SDM，由于指令需经过通信链路(串口、GPIB、网口)传递，所以其源延迟较大且与通信链路相关(不稳定)。但指令触发可编程，灵活性强。

内部触发由设备内部自己生成，通常由模拟板MCU软件或FPGA逻辑生成。一般当源表工作在VI扫描或时域扫描时使用。完成前一个SDM后，设备自动生成触发信号，启动下一个SDM。

硬件触发由引入模拟板MCU或FPGA逻辑的物理线实现。硬件触发可以使源延迟最小(纳秒以内)，通常用于多台设备间的同步。其他厂家仪表的硬件触发信号不固定。为了扩大源表应用场景，能与更多仪表相互触发，固件需要实现触发方式的设置并提供接口，主要包括上跳沿和下跳沿两种方式可设置。

    - 触发输出

触发输出配合下级仪表的硬件触发(触发输入)，可以实现多台仪表(或多通道)之间的精确(纳秒内延迟)同步。触发输出的关键是输出触发信号时刻的定义，目前源表使用2个触发输出时刻：

源(输出)完成：测试电路供电稳定时刻，通常是DA输出后延迟一段时间的时刻；

表(测量)完成：测量采样完成时刻，通常在本次SDM的测量完成时刻。

  - 子板框图

前文以SMU模型角度描述了子板SMU的功能需求。除了实现SMU需求外，子板还需要实现一些辅助功能，现结合子板框图图8描述。

图8 子板框图

子板总线包括三部分：SPI用于数据通信、TRIG使用6根IO口用于触发、CH_PN为SMU通道的两个测试端口，用于支持共阴和共阳。

子板内部AD使用ADS1259,DA使用AD5761,他们接到SPI2。AD5318用于量程切换时的缓升缓降、Flash预留，他们接到SPI3。量程切换电路通过一组GPIO控制。加密芯片接入I2C1，已经实现为Keil的lib库。

子板STM32F407预留UART/GPIO/CAN接口用于调试。

  - 职责划分

子板软件(Mcu固件)：

- 设计并实现SDM

- 设计并实现量程切换

- 设计并实现与控制板交互(PssBinV3)

- 设计SDM时间参数的测试方案，为测试组提供测试指导手册

硬件：

- 电路设计与调试

- 设计SDM中源延迟、稳定时间、量程切换过充/欠冲的测试方案，为测试组提供测试指导手册

测试：

- 已经测试指导手册，测试SDM时间参数

- 出具SDM时间参数测试数据

- 控制板

为实现低成本，SLED100的控制板使用单FPGA作为主控。该控制板的硬件、软件、FPGA部分都需新设计。下面从控制板框图着手介绍控制板需求。

  - 控制板框图

控制板框图如图9：

图9 控制板框图

SLED100项目的控制板实现的功能包括：整机通信口(串口优先，网口备选)、4子板的SPI接口、4M高速电压采样、前光电流采样、共阴/阳配置矩阵、触发矩阵模块。

  - 数据通信口

数据通信口包括整机通信口和内部通信口。

    - 整机通信

整机通信口优先考虑串口，随着业务增加需扩展整机通信口带宽时可以设计实现网口。基于FPGA的M1核实现网口FPGA和软件有较大的工作量，故该工作不放在第一阶段。

    - 内部通信

整机内部采用1拖4的拓扑结构，4个子板分别引出一路SPI接入控制板。子板中的SPI使用STM32F407的SPI外设，控制板中FPGA使用M1软核的SPI外设。SPI的主从模式由FPGA和软件同事协商确定，数据格式可以采用当前的PssBinV3协议。

  - 共阴/阳配置矩阵

通常LED的接线方式分为共阴或共阳，如图10：

图10 LED接线图

SLED100暂设计有4个通道，可同时接入4路LED，每路有正(P)、负(N)两端口。所以使用8 * 8的开关矩阵就可以实现任意的共阴/阳接线。图11是共阴/阳配置矩阵：

图11 共阴/阳矩阵

图11中的矩阵配置表示：

- 1通道和2通道共阳

- 2通道和3通道共阴

- 4通道独立

  - 采样

为控制成本，部分采样功能在控制板中实现，子板复用它们，包括：前光电流、高速电压采样。

    - 前光电流

用于控制前光电流的采样，可以复用SDM模型的代码，精简掉SD部分。直接由触发启动M。

    - 高速电压采样

本文第二章的VFD测试，需要实现高于2M的电压采样。控制板中实现4通道的高速采样支持该测试。本项测试需耗费较多的FPGA资源，建议FPGA同事实现前依据采样率、采样时长、通道数、FPGA资源合适的FIFO容量。当然也可以将DDR调试稳定后，采用DDR缓存高速数据。

    - 触发

控制板中的表(采样功能)需与子板中的源同步，采用触发即可实现同步功能。图11以光功率和光谱测试为例描述触发需求，VFD测试也类似。

图12 触发

如图12，控制板对LED提供电流激励，控制板测量前光电流。图12用到了两种触发输出，触发1(源完成)由子板通知控制板电路已稳定，可以开始测量前光电流；触发2(表完成)由控制板通知子板光电流测量完成，可以启动后续操作。

  - 触发矩阵模块

触发矩阵模块的框图如图13：

图13 触发矩阵

触发矩阵模块实现SLED100对外与机械部分的交互，机械部分可以通知SLED100启动SDM测试，SLED100也可以通知机械部分测试已完成，可以进行后续操作，SLED100与机械部分的接口为8对输入和输出。

触发矩阵模块与每块子板之间通过6个双向GPIO口实现触发功能，FPGA和子板STM32F407要保证GPIO的方向可以动态配置。

第一阶段FPGA实现交换时，可以采样硬编码。后续阶段需要提供配置触发交换功能的寄存器接口，最终开放触发交换的配置。

  - 职责划分

控制板软件(Mcu固件)：

- 设计并实现控制板业务

- 移植SCPI解析器，并实现整机SCPI指令集

- 移植PssBinV3协议

- 协商M1核外设接口，并实现其驱动

- 提供整机功能、性能测试细则

FPGA：

- 实现M1运行环境

- 设计并实现M1和外设并定义寄存器接口

硬件：

- 电路设计与调试

测试：

- 根据测试细则测试整机功能、性能

- 配套功能

配套功能可以提升SLED100性能，扩大其应用范围，主要包括2/4线、提醒与保护功能。

  - 2/4线

若待测阻抗小，与引线阻抗在同一量级，使用2线测量，引线阻抗的分压将导致测出电压不准，使用4线测量可以解决该问题。2/4线的接线如图9：

图9 2/4线测试接线图

这种情况下如图9接线，执行4线测量可消除引线误差。4线测量时，电压表的阻抗无穷大，故流过引线的电流为零，电压表测出的电压值为准确DUT电压值，电流测试值不变，故测得阻抗精确值。

  - 提醒与保护

客户在执行有风险的操作时，触屏软件和SCPI指令集给出提醒信息，避免客户的错误操作。例如以下场景：

- 客户行4线测量，提醒先备好4线测量的接线；

- 客户欲高压输出时，提醒客户保护好自己，避免触电。

  - 生产配套

生产配套功能包括烧录和校准功能。

    - 烧录

当前Px00的版本烧录由软件提供文档，指导测试组同事烧录初始镜像，然后使用在线升级功能将设备内部软件升级到对应出货版本。上位机软件适时切入，争取能实现自动化烧录和数据库记录功能。

    - 校准

生产烧录完成后，软件同事提供校准程序，实现每台机器的生产校准保证精度。上位机软件适时切入，争取能实现校准数据库记录功能。

  - 系统功能

系统功能包括通信接口设置，在线升级，恢复出厂设置，调试诊断功能。

    - 通信设置

Px00对外提供SCPI接口可以使用：串口、GPIB、网口三种物理链路。通信设置功能未用户提供通信链路参数的设计功能，主要包括：串口波特率、GPIB地址、网口IP地址、网关、掩码等。

    - 在线升级

为了减小工程维护开销，Px00需实现在线升级功能，使出货后的设备(在客户处)有新增功能和修复问题的能力。当前Px00已经实现控制板软件和模拟板软件的在线升级功能，下一步需实现FPGA比特文件的在线升级。

    - 恢复出厂设置

客户使用Px00的过程中，可能回将Px00的工作模式配乱，而自己也不记得。恢复出厂功能可以将Px00一键设置回出厂模式，保证客户可以将设备恢复到一个已知状态。

    - 调试诊断

客户的应用行业和场景十分丰富，部分使用方式或隐藏缺陷在研发阶段无法完全预知。调试诊断功能用于帮助处理售后问题时，有一个“黑匣子”可以查阅监控。该功能主要包括时间、日志、版本信息记录等三个子功能。

- 日志：显示异常时，Px00的运行记录

- 版本信息：显示异常的Px00软硬件版本

    - 定期锁定

部分客户有先发货，后付款的要求。为了避免此类客户由各种原因，出现发货后不付款的情况，Px00实现了定期(60天)自动禁用的功能。

  - 职责划分

硬件负责实现：2/4线测量、提醒与保护,生产烧录校准功能由上位机同事负责，其他功能都有控制板软件负责实现。

- 上位机

上位机分为两层，下层为DLL库，封装通讯口和SCPI指令；上层实现测试业务。下层由我司上位机组(C++)实现，上层我司提供一个可供校准和调试(功能、性能、稳定性)的工具即可。SLED100实际使用时，上层软件由客户编程，我司仅提供DLL即可。

简称SLED100

固件为设备内的控制逻辑，包括设备软件和FPGA实现的控制逻辑

当前AD/DA为16bit或以下

分辨率与精度类似，精度由AD位数决定，分辨率由DA位数决定

后文统一使用SDM术语

可能增删通道数，FPGA和软件设计与通道数解耦