## Udt传输层帧格式
Udt传输层帧格式
名字 | 头(3B) | 类型(1B) | 目标标识(1B) | 源标识(1B) | 当前帧长度（3B) | 应用层数据 | 尾(3B)
域名 | head | type | dest addr | source addr | len | data | tail
字节数 | 0x55AA11 |  |  |  |  | x | 0xAA55EE
帧数据类型
0x0 | 写数据
0x1 | 读请求
0x2 | 读响应
0x3 | 准备好
0x4 | GPIO配置
0x5 | 响应包
总体格式说明: 1.数据头：标识帧数据的开始，固定为3字节 2.类型：帧数据类型，固定为1字节，详见帧数据类型表格说明 3.目标标识：表明数据接收方标识，固定为1字节 4.源标识：表明数据生成方标识，固定为1字节 5.当前帧数据长度：表明当前帧中所有字段数据长度之和占3字节的倍数 6.应用层数据：应用数据，用户自定义数据，长度必须3字节对齐，最大长度不得超过应用层数据长度字段能表示的最大长度 7.尾：表示帧数据的结束，固定3字节 8.所有数据均以小端模式传输

## 应用层帧格式
应用层帧格式
名字 | 长度 | 板类型 | 帧类型 | 数据
域名 | len | brd | type | data
字节数 | 2 | 1 | 1 | x
总体格式说明: 1.长度表示帧长(长度+板类型+帧类型+数据) 2.类型表示帧类别,详情见类型字段表; 3.数据字段长度非定长(<XXBytes),保证每帧不超过256Bytes; 4.数据字段详情见各子帧定义.

## 应用层类型字段
类型字段表
子板 | 板类型 | 帧类型 | 说明
Sx00模拟板 | 0x01 | 0x01 | 控制
|  | 0x02 | 模拟板请求
|  | 0x03 | 值设置
|  | 0x04 | 值返回
|  | 0x05 | 调试设置
|  | 0x06 | 运行状态
|  | 0x07 | GPIO状态
|  | 0x08 | 校准数据设置(MCU RAM)
|  | 0x09 | 校准数据返回
|  | 0x0A | trig信号到达
|  | 0x0B | 扫描控制帧
|  | 0x0C | 扫描结果返回
|  | 0x0D | 自定义扫描数据
Sx00前面板 | 0x02 | 0x01 | 控制(LCD背光、蜂鸣控制、按键背光)
Sx00电源板 | 0x03 | 0x01 | 控制
|  | 0x02 | 电源板请求
|  | 0x03 | 请求值返回
Plx00模拟板 | 0x04 | 0x01 | 控制
|  | 0x02 | 模拟板请求
|  | 0x03 | 值设置
|  | 0x04 | 设置状态返回
|  | 0x05 | 测量值返回
Px00模拟板 | 0x05 | 0x01 | 控制
|  | 0x02 | 请求
|  | 0x03 | 值设置
|  | 0x04 | 值返回
|  | 0x05 | 运行状态
|  | 0x06 | 扫描控制帧
|  | 0x07 | 自定义扫描数据发送帧
|  | 0x08 | 校准数据设置(MCU RAM)
HCPLx00模拟板 | 0x06 | 0x01 | Qt控制
|  | 0x02 | Qt值设置
|  | 0x03 | Qt值请求
|  | 0x04 | Mcu值返回
|  | 0x05 | 运行状态
|  | 0x06 | 校准数据设置(MCU RAM)
SLED数据采集卡 | 0x07 | 0x01 | 控制
|  | 0x02 | 模拟板请求
|  | 0x03 | 值设置
|  | 0x04 | 值返回
|  | 0x05 | 校准数据设置(MCU RAM)
SLED模拟板 | 0x08 | 0x01 | 控制
|  | 0x02 | 值返回
CSx00模拟板 | 0x0B | 0x01 | 控制
|  | 0x02 | 请求
|  | 0x03 | 值设置
|  | 0x04 | 值返回
|  | 0x05 | 调试值帧
|  | 0x06 | 运行状态
|  | 0x07 | GPIO状态
|  | 0x08 | 校准上传数据
|  | 0x09 | 校准返回数据
|  | 0x0A | 控制Qt
|  | 0x0B | 扫描参数设置
|  | 0x0C | 扫描结果
|  | 0x0D | Qt发送自定义扫描数据
|  | 0x0E | 事件设置
|  | 0x0F | FPGA GPIO设置
CS40x模拟板 | 0x0C | 0x01 | 控制
|  | 0x02 | 请求
|  | 0x03 | 值设置
|  | 0x04 | 值返回
|  | 0x05 | 调试值帧
|  | 0x06 | 运行状态
|  | 0x07 | GPIO状态
|  | 0x08 | 校准上传数据
|  | 0x09 | 校准返回数据
|  | 0x0A | 控制Qt
|  | 0x0B | 扫描参数设置
|  | 0x0C | 扫描结果
|  | 0x0D | Qt发送自定义扫描数据
|  | 0x0E | 事件设置
|  | 0x0F | FPGA GPIO设置
|  | 0x10 | V/I值返回
|  | 0x11 | 调试信息帧
共用 | 0xFD | 0x01 | MCU回环测试
共用 | 0xFF | 0x01 | 控制
|  | 0x02 | 通用请求
|  | 0x03 | 状态返回(用于升级)
|  | 0x04 | ACK响应
|  | 0x05 | 版本信息返回
|  | 0x06 | MCU信息返回(未实现)
|  | 0xFF | 升级数据

## Sx00模拟板
模拟板Qt控制帧(PssBinAppSx00AnlgQtCtrlFrm)
长度 | 板类型 | 帧类型 | 数据
len | brd | type | data0(cmd) | data1 | data2
6 | 0x01 | 0x01 | 0x01: 输出控制 | on/off | 0x00
|  |  | 0x02: 2/4线 | 2/4线值
|  |  | 0x03:前/后面板 | 前/后面板值
|  |  | 0x04: 源选择 | V/I 源选择
|  |  | 0x05: 量程设置 | 量程模式(S/L) | 量程
|  |  | 0x06: GPIO设置 | GPIO编号 | GPIO状态
|  |  | 0x07: 校准烧写 | 0x00
|  |  | 0x08: 扫描机器台数设置 | 单台?
|  |  | 0x09：缓存开关控制 | 0x0:缓存关；0x1：缓存开 | 0x00
模拟板Qt请求帧(PssBinAppSx00AnlgQtReqFrm)
长度 | 板类型 | 帧类型 | 数据
len | brd | type | data0(cmd) | data1
5 | 0x01 | 0x02 | 0x01: 值请求 | 值类型
|  |  | 0x02:校准系数请求 | 系数索引
|  |  | 0x03:GPIO状态请求 | 0x00
0x04:运行状态请求
模拟板Qt设置值帧（PssBinAppSx00AnlgQtSetValFrm）
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8
12 | 0x01 | 0x03 | 0x01:电压设置( V) | f64 MSB | Byte6 | Byte5 | Byte4 | Byte3 | Byte2 | Byte1 | f64 LSB
0x02:电流设置( A)
0x03:V_DA设置( V)
0x04:I_DA设置( V)
0x05:NPLC设置
模拟板MCU值返回帧(PssBinAppSx00AnlgMcuRstValFrm)
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9 | data10 | data11 | data12 | data13 | data14 | data15 | data16
20 | 0x01 | 0x04 | 0x01:电压/电流返回( V) | 电压值(double型) | [7 empty] | 电流值(double型)
|  |  | 0x02:V_DA返回( V) | double型 | [7 empty] | 0x0
0x03:I_DA返回( V)
0x04:V_AD返回( V)
0x05:I_AD返回( V)
|  |  | 0x06:扫描V_I返回(V_A) | 电压值(double型) | [7 empty] | 电流值(double型)
模拟板Qt设置(调试)值帧(PssBinAppSx00AnlgQtSetDbgValFrm)
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9 | data10
14 | 0x01 | 0x05 | 0x01:f64数据 | index(u16) |  | f64 MSB | Byte6 | Byte5 | Byte4 | Byte3 | Byte2 | Byte1 | f64 LSB
|  |  | 0x02:int数据 |  |  | int MSB | Byte2 | Byte1 | Byte0 | 0xFF
模拟板MCU运行状态帧(PssBinAppSx00AnlgMcuStatusFrm)
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9 | data10 | data11 | data12 | data13 | data14 | data15 | data16
20 | 0x01 | 0x06 | 输出状态 | 2/4 线 | F/B 状态 | V/I 源 | S量程模式 | L量程模式 | S量程 | L量程 | 限V/I | f64 温度
模拟板Qt校准数据设置(MCU RAM)(PssBinAppSx00AnlgQtSetCalFrm)
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9 | data10 | data11 | data12 | data13 | data14 | data15 | data16 | data17 | data18 | data19 | data20 | data21 | data22 | data23 | data24 | data25 | data26 | data27 | data28 | data29 | data30 | data31 | data32
36 | 0x01 | 0x08 | 校准系数序号 | f64 Dac 0次系数(截距) | [7 empty] | f64 Dac 1次系数(斜率) | [7 empty] | f64 Adc0次系数(截距) | [7 empty] | f64 Adc1次系数(截距)
模拟板MCU控制帧(PssBinAppSx00AnlgMcuCtrlFrm)
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len | brd | type | data0(cmd)
4 | 0x01 | 0x0A | 0x01:Trig信号到达
0x02:超限停止信号到达
模拟板Qt扫描控制帧(PssBinAppSx00AnlgQtScanCtrlFrm)
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9 | data10 | data11 | data12 | data13 | data14 | data15 | data16 | data17 | data18 | data19 | data20 | data21 | data22 | data23
27 | 0x01 | 0x0B | 0x01:线性扫描 | 主/从设备 | 扫描电压/电流 | 超限停止? | 起点 | [7 empty] | 终点 | [7 empty] | 点数
0x02:对数扫描
|  |  | 0x03:自定义扫描 |  |  | 点数 |  |  |  | 超限停止? | 数据(尾部补充0x00)
模拟板MCU扫描结果返回帧(PssBinAppSx00AnlgMcuScanResRstFrm)
长度 | 子板类型 | 类型 |  |  |  | 数据(30对V/I值)
len | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9 | data10 | data11 | data12 | data13 | data14 | data15 | data16 | data17 | data18 | data19 | data20 | … | data242
246 | 0x01 | 0x0C | 当前数据包序号 | 数据包总数 | 当前帧中数据个数 | 扫描结果电压值(f32) |  |  |  | 扫描结果电流值(f32) |  |  |  | 扫描结果电压值(f32) |  |  |  | 扫描结果电流值(f32) |  |  |  | 扫描数据(V、I成对)…
模拟板Qt自定义扫描数据帧(PssBinAppSx00AnlgQtSetScanDataFrm)
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9 | data10 | data11 | data12 | data13 | data14 | data15 | data16 | data17 | data18 | data19 | data20 | …
246 | 0x01 | 0x0D | 当前数据包序号 |  | 数据总包数 |  | 当前帧中数据个数 | 待扫描V/I值(f64) | [7 empty] | 待扫描V/I值(f64) | [7 empty] | … | 尾部补充0x00

## CSx00控制板
控制板Qt控制帧(PssBinAppCx00CtrlBrdQtCtrlFrm)
长度 | 板类型 | 帧类型 | 数据
len | brd | type | data0(cmd)
6 | 0x07 | 0x01 | 0x01: 清除触发线
控制板Qt请求帧(PssBinAppCx00CtrlBrdQtReqFrm)
长度 | 板类型 | 帧类型 | 数据
len | brd | type | reqType
5 | 0x07 | 0x02 | 0x01: 状态请求
控制板Mcu状态帧(PssBinAppCx00CtrlBrdMcuStatusFrm)
长度 | 板类型 | 帧类型 | 温度（double） | [7 empty] | 风扇转速
len | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8
13 | 0x07 | 0x03 | f64 MSB | Byte6 | Byte5 | Byte4 | Byte3 | Byte2 | Byte1 | f64 LSB | 百分比
模拟板Qt设置值帧（PssBinAppCx00CtrlBrdQtSetValFrm）
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8
13 | 0x07 | 0x04 | 0x01: GPIB地址设置 | u32 |  |  |  | 预留字段
|  |  | 0x02: 温度、风扇转速设置 | 预留
|  |  | 0x03:触发滤波时间设置 | u32
控制板trig事件控制帧(PssBinAppCx00CtrlBrdQtTrigCtrlFrm)
长度 | 板类型 | 帧类型 | 数据
len | brd | type | trig in line(u8) | trig out line(u8) | trig edge(u8)
7 | 0x07 | 0x0E | 0-16 | 0-16 | 0x00:不触发； 0x01:下降沿； 0x02:上升沿； 0x03:边沿

## CSx00背板
背板Qt请求帧(PssBinAppCx00BackBrdQtReqFrm)
长度 | 板类型 | 帧类型 | 数据
len | brd | type | data0(cmd) | data1
6 | 0x08 | 0x02 | 0x01: 值请求(预留) | 值类型
|  |  | 0x02: 校准系数请求(预留) | 系数索引
|  |  | 0x03: GPIO状态请求(预留) | 0x00
0x04: 运行状态请求
模拟板MCU运行状态帧(PssBinAppCx00BackBrdMcuStatusFrm)
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9 | data10 | data11 | data12 | data13 | data14 | data15 | data16
24 | 0x08 | 0x06 | 输出状态 | 2/4 线 | F/B 状态 | V/I 源 | S量程模式 | L量程模式 | S量程 | L量程 | 限V/I | 温度
背板D Qt控制帧(PssBinAppCx00BackBrdQtCtrlFrm)
长度 | 板类型 | 帧类型 | 数据
len | brd | type | data0(cmd)
5 | 0x08 | 0x01 | 0x01: 清除触发线
背板D 矩阵连接控制帧(PssBinAppCx00BackBrdQtMatrixCfgFrm)
长度 | 板类型 | 帧类型 | 数据
len | brd | type | data0(u8) | TrigOut Line(u16) | TrigBus line(u16) | Card1(u8) | Card2(u8) | Card3(u8) | Card4(u8) | Card5(u8) | Card6(u8) | Card7(u8) | Card8(u8) | Card9(u8) | Card10(u8)
19 | 0x08 | 0x0E | 0x1: 设置（设置矩阵线连接） 0x2: 清除（清除矩阵线连接） | 输出线编号(1-96) | bit[15:0] | bit[23:16] | bit[31:24] | bit[39:32] | bit[47:40] | bit[55:48] | bit[63:56] | bit[71:64] | bit[79:72] | bit[87:80] | bit[95:88]
Note on F23: zw: 1.TrigBus 16路, 编号1-16； 2.一张子卡8路CardTrig， 编号17-96（8*[n-1] +17，n为子卡编号[10:1]）
Note on G23: zw: TrigBus[0:15]
Note on H23: zw: 子卡CradTrig通道，每张子卡独立8个通道

## CSx00模拟板
模拟板Qt控制帧(PssBinAppCS300AnlgQtCtrlFrm)
长度 | 板类型 | 帧类型 | 数据
len | brd | type | data0(cmd) | data1 | data2
7 | 0x0B | 0x01 | 0x01: 输出控制 | on/off | 0x00
|  |  | 0x02: 2/4线 | 2/4线值
|  |  | 0x03: 前/后面板 | 前/后面板值
|  |  | 0x04: 源选择 | V/I 源选择
|  |  | 0x05: 量程设置 | 量程模式(S/L) | 量程
|  |  | 0x06: GPIO设置 | GPIO编号 | GPIO状态
|  |  | 0x07: 校准烧写 | 0x00
|  |  | 0x08: 扫描机器台数设置 | 单台?
|  |  | 0x09: Read缓存开关设置 | 0x0:关；0x1:开 | 0x00
|  |  | 0x0A：trig触发方式设置 | 0x1:line1;0x02:line2 | 0x1:FALL;0x2:RISE;0x3:ETHI
|  |  | 0x0B：设备恢复默认 | 0x00
|  |  | 0x0C：设备状态清除 | 0x00
|  |  | 0x0D：清除事件 | 0x00 | 0x00
|  |  | 0x0E: 请求地址版本 | 0x00
|  |  | 0x0F：设置trig数量 | trig数量(uint8) | 0x00
|  |  | 0x10：主/从机设置 | 0x0:从；0x1:主 | 0x00
|  |  | 0x11：扫描归零模式 | 0x1：归零模式（default）；0x0:不归零模式 | 0x00
|  |  | 0x12：触发同步模式 | 0x1：同步模式（default）；0x0:非同步模式 | 0x00
模拟板Qt请求帧(PssBinAppCS300AnlgQtReqFrm)
长度 | 板类型 | 帧类型 | 数据
len | brd | type | data0(cmd) | data1
6 | 0x0B | 0x02 | 0x01: 值请求 | 值类型
|  |  | 0x02: 校准系数请求 | 系数索引
|  |  | 0x03: GPIO状态请求 | 0x00
0x04: 运行状态请求
模拟板Qt设置值帧（PssBinAppCS300AnlgQtSetValFrm）
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8
13 | 0x0B | 0x03 | 0x01: 电压设置( V) | f64 MSB | Byte6 | Byte5 | Byte4 | Byte3 | Byte2 | Byte1 | f64 LSB
0x02: 电流设置( A)
0x03: V_DA设置( V)
0x04: I_DA设置( V)
|  |  | 0x05: trig延时设置 | trig line(uint32) |  |  |  | delay us(uint32)
|  |  | 0x06: 输出延时设置 | delay us(uint32) |  |  |  | 0x00
|  |  | 0x07: NPLC设置 | 值(double)
模拟板MCU值返回帧(PssBinAppCS300AnlgMcuRstValFrm)
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8
13 | 0x0B | 0x04 | 0x01: 电压返回( V) | f64 MSB | Byte6 | Byte5 | Byte4 | Byte3 | Byte2 | Byte1 | f64 Lsb
0x02: 电流返回( A)
0x03: V_DA返回( V)
0x04: I_DA返回( V)
0x05: V_AD返回( V)
0x06: I_AD返回( V)
|  |  | 0x07: V_I返回(V_A) | 电压值(float型) |  |  |  | 电流值(float型)
模拟板Qt设置(调试)值帧(PssBinAppCS300AnlgQtSetDbgValFrm)
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9 | data10
15 | 0x0B | 0x05 | 0x01: f64数据 | index(u16) |  | f64 MSB | Byte6 | Byte5 | Byte4 | Byte3 | Byte2 | Byte1 | f64 LSB
|  |  | 0x02: int数据 |  |  | int MSB | Byte2 | Byte1 | Byte0 | 0xFF
模拟板MCU运行状态帧(PssBinAppCS300AnlgMcuStatusFrm)
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9 | data10 | data11 | data12 | data13 | data14 | data15 | data16
21 | 0x0B | 0x06 | 输出状态 | 2/4 线 | F/B 状态 | V/I 源 | S量程模式 | L量程模式 | S量程 | L量程 | 限V/I | 温度
模拟板Qt校准数据设置(MCU RAM)(PssBinAppCS300AnlgQtSetCalFrm)
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9 | data10 | data11 | data12 | data13 | data14 | data15 | data16 | data17 | data18 | data19 | data20 | data21 | data22 | data23 | data24 | data25 | data26 | data27 | data28 | data29 | data30 | data31 | data32
37 | 0x0B | 0x08 | 校准系数序号 | f64 Dac 0次系数(截距) | [7 empty] | f64 Dac 1次系数(斜率) | [7 empty] | f64 Adc0次系数(截距) | [7 empty] | f64 Adc1次系数(截距)
模拟板MCU控制帧(PssBinAppCS300AnlgMcuCtrlFrm)
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len | brd | type | data0(cmd)
5 | 0x0B | 0x0A | 0x01: Trig信号到达
0x02: 超限停止信号到达
模拟板Qt扫描控制帧(PssBinAppCS300AnlgQtScanCtrlFrm)
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9 | data10 | data11 | data12 | data13 | data14 | data15 | data16 | data17 | data18 | data19 | data20 | data21 | data22 | data23
28 | 0x0B | 0x0B | 0x01: 线性扫描 | 主/从设备 | 扫描电压/电流 | 超限停止? | 起点 | [7 empty] | 终点 | [7 empty] | 点数
0x02: 对数扫描
|  |  | 0x03: 自定义扫描 |  |  | 点数 |  |  |  | 超限停止? | 数据(尾部补充0x00)
模拟板MCU扫描结果返回帧(PssBinAppCS300AnlgMcuScanResRstFrm)
长度 | 子板类型 | 类型 |  |  |  | 数据(30对V/I值)
len | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9 | data10 | data11 | data12 | data13 | data14 | data15 | data16 | data17 | data18 | data19 | data20 | … | data242
247 | 0x0B | 0x0C | 当前数据包序号 | 数据包总数 | 当前帧中数据个数 | 扫描结果电压值(f32) |  |  |  | 扫描结果电流值(f32) |  |  |  | 扫描结果电压值(f32) |  |  |  | 扫描结果电流值(f32) |  |  |  | 扫描数据(V、I成对)…
模拟板Qt自定义扫描数据帧(PssBinAppCS300AnlgQtSetScanDataFrm)
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9 | data10 | data11 | data12 | data13 | data14 | data15 | data16 | data17 | data18 | data19 | data20 | …
247 | 0x0B | 0x0D | 当前数据包序号 |  | 数据总包数 |  | 当前帧中数据个数 | 待扫描V/I值(f64) | [7 empty] | 待扫描V/I值(f64) | [7 empty] | … | 尾部补充0x00
模拟板trig事件控制帧(PssBinAppCS300AnlgEventCtrlFrm)
长度 | 板类型 | 帧类型 | 数据
len | brd | type | data0(event) | trig in line(u8) | trig out line(u8) | trig edge(u8) | res(u16)
10 | 0x0B | 0x0E | 0x01: 开始输出事件 | 0-16 | 0-16 | 0x00:不触发；0x01:下降沿；0x02:上升沿；0x03:边沿 | 0x00
0x0F：完成输出事件
0x10：开始采样事件
0x11：完成采样事件
模拟板GPIO配置帧(PssBinAppAnlgCS300SetGPIOFrm)(FPGA处理此帧)
长度 | 板类型 | 帧类型 | 数据(比特位从高到低位分表表示从高到低顺序的线序)
len | brd | type | line64-57(u8) | line56-49(u8) |  | line48-41(u8) |  | line40-33(u8) |  | line32-25(u8) |  | line24-17(u8) |  | line16-9(u8) |  | line8-1(u8)
12 | 0x0B | 0x0F | 0:输入；1：输出 | 0:输入；1：输出 |  | 0:输入；1：输出 |  | 0:输入；1：输出 |  | 0:输入；1：输出 |  | 0:输入；1：输出 |  | 0:输入；1：输出 |  | 0:输入；1：输出
模拟板Qt请求帧(PssBinAppFrmEnumFrmTypeCS300AnlgM1Req)
长度 | 板类型 | 帧类型 | 数据
len | brd | type | data0(cmd) | data1
6 | 0x08 | 0x02 | 0x01: 值请求(预留) | 值类型
|  |  | 0x02: 校准系数请求(预留) | 系数索引
|  |  | 0x03: GPIO状态请求(预留) | 0x00
0x04: 运行状态请求
模拟板MCU运行状态帧(PssBinAppFrmEnumFrmTypeCS300AnlgM1Status)
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9 | data10 | data11 | data12 | data13 | data14 | data15 | data16
24 | 0x08 | 0x06 | 输出状态 | 2/4 线 | F/B 状态 | V/I 源 | S量程模式 | L量程模式 | S量程 | L量程 | 限V/I | 温度
Note on F21: zw: 0x1: 归零模式（default）; 0x0: 不归零模式
Note on F22: zw: 0x1：同步模式（default）；0x0:非同步模式

## CS400模拟板(脉冲直流)V2
说明：颜色指示说明
颜色 | 颜色代表意义
无此业务功能
变更履历：
时间：202105202007 1. 将电压2250mV命名改为10V； 2. 模拟板Qt设置值帧（PssBinAppCS400AnlgQtSetValFrm）增加NPLC设置指令。
时间：202105231705 1. 修改 模拟板trig事件控制帧(PssBinAppAnlgEventCtrlFrm) data0数据
时间：202107301128 1. 脉冲、直流模式初版，此协议4个通道可并行处理，未使用通道数据回读位置补0处理
时间：202112301602 1. 修改状态返回值帧
时间：202206091612 1. 新增脉宽回读帧
时间：20230115 1. 修改触发事件帧，扩展触发线编号17-24表示子卡CardTrig1-8号线
注意：
1. 所有长度均改为2Byte
模拟板Qt控制帧(PssBinAppCS400AnlgQtCtrlFrm)
长度 | 板类型 | 帧类型 | 数据
len(2Byte) | brd | type | data0(通道) | data1(cmd) | data2 | data3
8 | 0x0C | 0x01 | 通道编号 通道0：bit0为1 通道1：bit1为1 通道2：bit2为1 通道3：bit3为1 预留 ：bit4 - bit7 | 0x01: 输出控制 | on/off | 0xxx
|  |  |  | 0x02: 2/4线 | 2/4线值
|  |  |  | 0x03: 前/后面板 | 前/后面板值
|  |  |  | 0x04: 源选择 | V/I 源选择
|  |  |  | 0x05: 量程设置 | 量程模式(S/L)手动/自动模式 | 量程
|  |  |  | 0x06: Cap(电容)设置 | 内部电容 | 外部电容
|  |  |  | 0x07: 校准烧写 | 0xxx
|  |  |  | 0x08: NPLC设置 | Nplc模式 | 0xxx
|  |  |  | 0x09: 扫描机器台数设置 | 单台?
|  |  |  | 0x0A: Read缓存开关设置 | 0x0:关；0x1:开 | 0xxx
|  |  |  | 0x0B: trig触发方式设置 | 0x1:line1;0x02:line2 | 0x1:FALL;0x2:RISE;0x3:ETHI
|  |  |  | 0x0C: 设备恢复默认 | 0xxx
|  |  |  | 0x0D: 设备状态清除 | 0xxx
|  |  |  | 0x0E: 清除事件 | 0xxx
|  |  |  | 0x0F: 请求地址版本 | 0xxx
|  |  |  | 0x10: 设置trig数量 | trig数量(uint8) | 0xxx
|  |  |  | 0x11: 输出模式 | 脉冲/直流 | 0xxx
|  |  |  | 0x12: 扫描开始开关 | on/off | 0xxx
模拟板Qt请求帧(PssBinAppCS400AnlgQtReqFrm)
长度 | 板类型 | 帧类型 | 数据
len(2Byte) | brd | type | data0(通道) | data1(cmd) | data2
7 | 0x0C | 0x02 | 通道编号 通道0：bit0为1 通道1：bit1为1 通道2：bit2为1 通道3：bit3为1 预留 ：bit4 - bit7 | 0x01:值请求 | 值类型
|  |  |  | 0x02:校准系数请求 | 系数索引
|  |  |  | 0x03:GPIO状态请求 | 0x00
|  |  |  | 0x04:运行状态请求 | 0xxx
模拟板Qt设置值帧（PssBinAppCS400AnlgQtSetValFrm）
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len(2Byte) | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9
14 | 0x0C | 0x03 | 通道编号 通道0：bit0为1 通道1：bit1为1 通道2：bit2为1 通道3：bit3为1 预留 ：bit4 - bit7 | 0x01:电压设置(V) | f64 MSB | Byte6 | Byte5 | Byte4 | Byte3 | Byte2 | Byte1 | f64 LSB
0x02:电流设置(A)
|  |  |  | 0x03:脉冲设置 | 高电平持续时间(u32)(us) |  |  |  | 低电平持续时间(u32)(us)
|  |  |  | 0x04:脉冲输出个数 | Count(u32) |  |  |  | 0xxx
|  |  |  | 0x05:脉冲输出循环设置 | Times(u32) |  |  |  | num(u32)
|  |  |  | 0x06:脉冲/直流输出延时设置 | Delay(u32)（us） |  |  |  | 0xxx
|  |  |  | 0x07:系统采样延时 | Delay(u32)
|  |  |  | 0x08:脉冲采样延时设置 | Rising/DC Sample delay (u32)(us) |  |  |  | Falling Sample Delay(u32)(us)
|  |  |  | 0x09:脉冲采样个数设置 | Sample num(u32) |  |  |  | 0xxx
|  |  |  | 0x0A:trigOut脉冲设置 | 高电平持续时间(u32)(us) |  |  |  | 低电平持续时间(u32)(us)
|  |  |  | 0x0B:trigOut延时 | Delay(u32) |  |  |  | 0xxx
|  |  |  | 0x0C:NPLC设置 | 值(f64)
模拟板MCU值返回帧(PssBinAppCS400AnlgMcuRstValFrm)
长度 | 子板类型 | 类型 |  | 数据
len(2Byte) | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9
14 | 0x0C | 0x04 | 通道编号 通道0：bit0为1 通道1：bit1为1 通道2：bit2为1 通道3：bit3为1 预留 ：bit4 - bit7 | 0x01:电压返回(V) | f64 MSB | Byte6 | Byte5 | Byte4 | Byte3 | Byte2 | Byte1 | f64 Lsb
0x02:电流返回(A)
0x03:V_DA返回(V)
0x04:I_DA返回(V)
0x05:V_AD返回(V)
0x06:I_AD返回(V)
|  |  |  | 0x07:V_I返回(V_A) | 电压值(U32型) |  |  |  | 电流值(U32型)
|  |  |  | 0x08:模拟板地址返回 | address
模拟板MCU运行状态帧(PssBinAppCS400AnlgMcuStatusFrm)
长度 | 子板类型 | 类型 |  | 数据
len(2Byte) | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9 | data10 | data11 | data12 | data13 | data14 | data15 | data16 | data17 | data18 | data19 | data20 | data21 | data22 | data23 | data24 | data25 | data26 | data27 | data28 | data29 | data30 | data31 | data32 | data33 | data34 | … | data41 | data42 | … | data49 | data50 | … | data57
62 | 0x0C | 0x06 | 通道编号 通道0：bit0为1 通道1：bit1为1 通道2：bit2为1 通道3：bit3为1 预留 ：bit4 - bit7 | 输出模式 | 输出状态 | 2/4 线 | V/I 源 | 限V/I | V量程模式 | I量程模式 | V量程 | I量程 | 脉冲周期Us |  |  |  | 脉冲宽度Us |  |  |  | 脉冲采样点数 |  |  |  | 脉冲采样延时Ns |  |  |  | 脉冲输出个数 |  |  |  | 脉冲循环次数 |  |  |  | 设置电压值 |  |  | 设置电流值 |  |  | 温度
模拟板Qt校准数据设置(MCU RAM)(PssBinAppCS400AnlgQtSetCalFrm)
长度 | 子板类型 | 类型 |  | 数据
len(2Byte) | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9 | data10 | data11 | data12 | data13 | data14 | data15 | data16 | data17 | data18 | data19 | data20 | data21 | data22 | data23 | data24 | data25 | data26 | data27 | data28 | data29 | data30 | data31 | data32 | data33
38 | 0x0C | 0x08 | 通道编号 通道0：bit0为1 通道1：bit1为1 通道2：bit2为1 通道3：bit3为1 预留 ：bit4 - bit7 | 校准系数序号 | f64 Dac 0次系数(截距) | [7 empty] | f64 Dac 1次系数(斜率) | [7 empty] | f64 Adc0次系数(截距) | [7 empty] | f64 Adc1次系数(截距)
模拟板MCU控制帧(PssBinAppSCS400AnlgMcuCtrlFrm)
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len(2Byte) | brd | type | data0 | data1
6 | 0x0C | 0x0A | 通道编号 通道0：bit0为1 通道1：bit1为1 通道2：bit2为1 通道3：bit3为1 预留 ：bit4 - bit7 | 0x01:Trig信号到达
0x02:超限停止信号到达
模拟板Qt扫描控制帧(PssBinAppCS400AnlgQtScanCtrlFrm)
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len(2Byte) | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9 | data10 | data11 | data12 | data13 | data14 | data15 | data16 | data17 | data18 | data19 | data20 | data21 | data22 | data23 | data24
29 | 0x0C | 0x0B | 通道编号 通道0：bit0为1 通道1：bit1为1 通道2：bit2为1 通道3：bit3为1 预留 ：bit4 - bit7 | 0x01:线性扫描 | 主/从设备 | 扫描电压/电流 | 超限停止? | 起点 | [7 empty] | 终点 | [7 empty] | 点数
0x02:对数扫描
|  |  |  | 0x03:自定义扫描 |  |  |  | 点数 |  |  |  | 循环次数 |  |  |  | 数据(尾部补充0x00)
0x04:序列扫描
模拟板MCU扫描结果返回帧(PssBinAppCS400AnlgMcuScanResRstFrm)(主动返回数据，Read缓存)
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据 |  |  |  | 数据(单路30对V/I值)
len（2Byte） | brd | type | data0 | data1,2（2Byte） | data3,4（2Byte） | data5,6（2Byte） | data7 | data8 | data9 | data10 | data11 | data12 | data13 | data14 | data15 | data16 | data17 | data18 | data19 | data20 | data21 | data22 | data23 | data24 | … | data966
971 | 0x0C | 0x0C | 通道编号 通道0：bit0为1 通道1：bit1为1 通道2：bit2为1 通道3：bit3为1 预留 ：bit4 - bit7 | 当前数据包序号 | 数据包总数 | 当前帧中数据个数 | CH0 扫描结果电压值(u32) |  |  |  | CH0 扫描结果电流值(u32) |  |  |  | CHx 扫描结果电压值(u32) |  |  |  | CHx 扫描结果电流值(u32) |  |  |  | …扫描数据(V、I成对),最多120对
注意：1. 扫描可并行执行，返回结果按照通道V\I顺序排列
模拟板Qt自定义扫描设置数据帧(PssBinAppCS400AnlgQtSetScanDataFrm)
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len（2Byte） | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9 | data10 | data11 | data12 | data13 | data14 | data15 | data16 | data17 | data18 | data19 | data20 | data21 | data22 | data23 | data24 | data25 | data26 | data27 | data28 | data29 | data30 | ...... |  |  | data966
971 | 0x0C | 0x0D | 通道编号 通道0：bit0为1 通道1：bit1为1 通道2：bit2为1 通道3：bit3为1 预留 ：bit4 - bit7 | 0x01: DC模式 | 当前数据包序号 |  | 数据总包数 |  | 当前帧中数据个数 | 电平设定值(f4) | [7 empty] | 电平设定值(f64) | [7 empty] | 电平设定值(f64) | [7 empty] | 重复data5-data20的数据,最多120
|  |  |  | 0x02: Pulse模式 | [5 empty] | 高电平设定值(f64) | [7 empty] | 低电平设定值（f64） | [7 empty] | 高电平时间（u32）US |  |  |  | 低电平时间(u32)Us |  |  |  | 重复data5-data20的数据,最多40对
模拟板trig事件控制帧(PssBinAppCS400AnlgQtEventCtrlFrm)
长度 | 板类型 | 帧类型 | 数据
len(2Byte) | brd | type | data0 | data1(event) | data2(trig in line(u8)) | data3(trig out line(u8)) | data4(trig edge(u8))
9 | 0x0C | 0x0E | 通道编号 通道0：bit0为1 通道1：bit1为1 通道2：bit2为1 通道3：bit3为1 预留 ：bit4 - bit7 | 0x01: 开始ON事件 | 0-16 | 0-16 | 0x00:不触发； 0x01:下降沿； 0x02:上升沿； 0x03:边沿
0x02：完成ON事件
0x03：开始采样事件
0x04：完成采样事件
0x05：开始扫描事件
0x06：开始OFF事件
0x07：结束OFF事件
模拟板GPIO配置帧(PssBinAppAnlgSetGPIOFrm) 与FPGA交互指令
长度 | 板类型 | 帧类型 | 数据(比特位从高到低位分表表示从高到低顺序的线序)
len | brd | type | line64-57(u8) | line56-49(u8) |  | line48-41(u8) |  | line40-33(u8) |  | line32-25(u8) |  | line24-17(u8) |  | line16-9(u8) |  | line8-1(u8)
12 | 0x0C | 0x0F | 0:输入；1：输出 | 0:输入；1：输出 |  | 0:输入；1：输出 |  | 0:输入；1：输出 |  | 0:输入；1：输出 |  | 0:输入；1：输出 |  | 0:输入；1：输出 |  | 0:输入；1：输出
模拟板MCU V/I值返回帧(PssBinAppCS400AnlgMcuRstV/IValFrm)
长度 | 子板类型 | 类型 |  | 数据
len(2Byte) | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9 | data10 | data11 | data12 | data13 | data14 | data15 | data16 | data17 | data18 | data19 | data20 | data21 | data22 | data23 | data24 | data25 | data26 | data27 | data28 | data29 | data30 | data31 | data32 | data33
38 | 0x0C | 0x10 | 通道编号 通道0：bit0为1 通道1：bit1为1 通道2：bit2为1 通道3：bit3为1 预留 ：bit4 - bit7 | 0x01:V_I返回(V_A) | CH0 电压值(U32型) |  |  |  | CH0流值(U32型) |  |  |  | CH1电压值(U32型) |  |  |  | CH1电流值(U32型) |  |  |  | CH2电压值(U32型) |  |  |  | CH2电流值(U32型) |  |  |  | CH3电压值(U32型) |  |  |  | CH3电流值(U32型)
模拟板MCU 脉宽宽度值返回帧(PssBinAppCS400AnlgMcuRstPulseWidthValFrm)
长度 | 子板类型 | 类型 |  | 数据
len(2Byte) | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9
14 | 0x0C | 0x12 | 通道编号 通道0：bit0为1 通道1：bit1为1 通道2：bit2为1 通道3：bit3为1 预留 ：bit4 - bit7 | 0x01:脉宽数据 | 脉冲高电平脉宽（us） |  |  |  | 脉冲低电平脉宽(us)
Note on G21: DELL: 0x00:OFF 0x01:ON
Note on G22: DELL: 0x00:2线 0x01:4线
Note on G24: DELL: 0x00:电流源 0x01:电压源
Note on G25: DELL: 0x00: 未定义 0x01: 模拟板 V手动 0x02: 模拟板 V自动 0x81: 模拟板 I手动 0x82: 模拟板 I自动
Note on H25: PssBinAppCS400AnlgEnumRangeIndexI5uA = 0x81, /* 5uA */ PssBinAppCS400AnlgEnumRangeIndexI20uA = 0x82, /* 20uA */ PssBinAppCS400AnlgEnumRangeIndexI200uA = 0x83, /* 200uA */ PssBinAppCS400AnlgEnumRangeIndexI2mA = 0x84, /* 2mA */ PssBinAppCS400AnlgEnumRangeIndexI20mA = 0x85, /* 20mA */ PssBinAppCS400AnlgEnumRangeIndexI200mA = 0x86, /* 200mA */ PssBinAppCS400AnlgEnumRangeIndexI500mA = 0x87, /* 500mA */ PssBinAppCS400AnlgEnumRangeIndexI1A = 0x88, /* 1A */
Note on G26: ZW: bit0: 100pF bit1: 200pF bit2: 1nF bit3: 10nF
Note on H26: ZW: bit0: 100pF bit1: 200pF bit2: 1nF bit3: 10nF
Note on G37: zhanwei: 0x00:直流 0x01:脉冲
Note on G38: zhanwei: 0x00:OFF 0x01:ON
Note on G44: DELL: 0x01:电压返回( V) 0x02:电流返回( A) 0x03:V_DA返回( V) 0x04:I_DA返回( V) 0x05:V_AD返回( V) 0x06:I_AD返回( V) 0x07:V_I返回(V_A) 0x08:模拟板地址返回 0x09:脉宽回读
Note on G57: zhanwei: 循环次数
Note on K57: zhanwei: 几个一循环
Note on G60: zhanwei: 脉冲上升沿采样延时
Note on K60: ZW: 脉冲下降沿采样延时
Note on F74: DELL: 寄存器原始值
Note on F75: DELL: 寄存器原始值
Note on F89: PssBinAppCSx00AnlgEnumCalIndexSrcV10VP = 0x01, /* 电压源10V P */ PssBinAppCSx00AnlgEnumCalIndexSrcV10VN , /* 电压源10V N */ PssBinAppCS400AnlgEnumCalIndexSrcI1AP = 0x81, /* 电流源1A P */ PssBinAppCS400AnlgEnumCalIndexSrcI1AN , /* 电流源1A N */ PssBinAppCS400AnlgEnumCalIndexSrcI500mAP , /* 电流源500mA P */ PssBinAppCS400AnlgEnumCalIndexSrcI500mAN , /* 电流源500mA N */ PssBinAppCS400AnlgEnumCalIndexSrcI200mAP , /* 电流源200mA P */ PssBinAppCS400AnlgEnumCalIndexSrcI200mAN , /* 电流源200mA N */ PssBinAppCS400AnlgEnumCalIndexSrcI20mAP , /* 电流源20mA P */ PssBinAppCS400AnlgEnumCalIndexSrcI20mAN , /* 电流源20mA N */ PssBinAppCS400AnlgEnumCalIndexSrcI2mAP , /* 电流源2mA P */ PssBinAppCS400AnlgEnumCalIndexSrcI2mAN , /* 电流源2mA N */ PssBinAppCS400AnlgEnumCalIndexSrcI200uAP , /* 电流源200uA P */ PssBinAppCS400AnlgEnumCalIndexSrcI200uAN , /* 电流源200uA N */ PssBinAppCS400AnlgEnumCalIndexSrcI20uAP , /* 电流源20uA P */ PssBinAppCS400AnlgEnumCalIndexSrcI20uAN , /* 电流源20uA N */ PssBinAppCS400AnlgEnumCalIndexSrcI5uAP , /* 电流源5uA P */ PssBinAppCS400AnlgEnumCalIndexSrcI5umAN , /* 电流源5uA N */
Note on I118: zhanwei: 自定义扫描数据超过当前包大小，分包下发
Note on K118: zhanwei: 当前包中有效V/I点数
Note on G125: zw: 0:None 1-16:TrigBusLine[15:0] 17-24:CardTrigInLine[7:0]
Note on H125: zw: 0:None 1-16:TrigBusLine[15:0] 17-24:CardTrigInLine[7:0]

## CPx00模拟板
说明：颜色指示说明
颜色 | 颜色代表意义
无此业务功能
变更履历：
时间：202301311747 1. 基于CS400模拟板协议修改
注意：
1. 所有长度均改为2Byte
模拟板Qt控制帧(PssBinAppCPx00AnlgQtCtrlFrm)
长度 | 板类型 | 帧类型 | 数据
len(2Byte) | brd | type | data0(通道) | data1(cmd) | data2 | data3
8 | 0x0D | 0x01 | 通道编号 通道0：bit0为1 通道1：bit1为1 通道2：bit2为1 通道3：bit3为1 预留 ：bit4 - bit7 | 0x01: 输出控制 | on/off | 0xxx
|  |  |  | 0x02: 2/4线 | 2/4线值
|  |  |  | 0x03: 前/后面板 | 前/后面板值
|  |  |  | 0x04: 源选择 | V/I 源选择
|  |  |  | 0x05: 量程设置 | 量程模式(S/L)手动/自动模式 | 量程
|  |  |  | 0x06: Cap(电容)设置 | 内部电容 | 外部电容
|  |  |  | 0x07: 校准烧写 | 0xxx
|  |  |  | 0x08: NPLC设置 | Nplc模式 | 0xxx
|  |  |  | 0x09: 扫描机器台数设置 | 单台?
|  |  |  | 0x0A: Read缓存开关设置 | 0x0:关；0x1:开 | 0xxx
|  |  |  | 0x0B: trig触发方式设置 | 0x1:line1;0x02:line2 | 0x1:FALL;0x2:RISE;0x3:ETHI
|  |  |  | 0x0C: 设备恢复默认 | 0xxx
|  |  |  | 0x0D: 设备状态清除 | 0xxx
|  |  |  | 0x0E: 清除事件 | 0xxx
|  |  |  | 0x0F: 请求地址版本 | 0xxx
|  |  |  | 0x10: 设置trig数量 | trig数量(uint8) | 0xxx
|  |  |  | 0x11: 输出模式 | 脉冲/直流 | 0xxx
|  |  |  | 0x12: 扫描开始开关 | on/off | 0xxx
模拟板Qt请求帧(PssBinAppCPx00AnlgQtReqFrm)
长度 | 板类型 | 帧类型 | 数据
len(2Byte) | brd | type | data0(通道) | data1(cmd) | data2
7 | 0x0D | 0x02 | 通道编号 通道0：bit0为1 通道1：bit1为1 通道2：bit2为1 通道3：bit3为1 预留 ：bit4 - bit7 | 0x01:值请求 | 值类型
|  |  |  | 0x02:校准系数请求 | 系数索引
|  |  |  | 0x03:GPIO状态请求 | 0x00
|  |  |  | 0x04:运行状态请求 | 0xxx
模拟板Qt设置值帧（PssBinAppCPx00AnlgQtSetValFrm）
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len(2Byte) | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9
14 | 0x0D | 0x03 | 通道编号 通道0：bit0为1 通道1：bit1为1 通道2：bit2为1 通道3：bit3为1 预留 ：bit4 - bit7 | 0x01:电压设置(V) | f64 MSB | Byte6 | Byte5 | Byte4 | Byte3 | Byte2 | Byte1 | f64 LSB
0x02:电流设置(A)
|  |  |  | 0x03:脉冲设置 | 高电平持续时间(u32)(us) |  |  |  | 低电平持续时间(u32)(us)
|  |  |  | 0x04:脉冲输出个数 | Count(u32) |  |  |  | 0xxx
|  |  |  | 0x05:脉冲输出循环设置 | Times(u32) |  |  |  | num(u32)
|  |  |  | 0x06:脉冲/直流输出延时设置 | Delay(u32)（us） |  |  |  | 0xxx
|  |  |  | 0x07:系统采样延时 | Delay(u32)
|  |  |  | 0x08:脉冲采样延时设置 | Rising/DC Sample delay (u32)(us) |  |  |  | Falling Sample Delay(u32)(us)
|  |  |  | 0x09:脉冲采样个数设置 | Sample num(u32) |  |  |  | 0xxx
|  |  |  | 0x0A:trigOut脉冲设置 | 高电平持续时间(u32)(us) |  |  |  | 低电平持续时间(u32)(us)
|  |  |  | 0x0B:trigOut延时 | Delay(u32) |  |  |  | 0xxx
|  |  |  | 0x0C:NPLC设置 | 值(f64)
模拟板MCU值返回帧(PssBinAppCPx00AnlgMcuRstValFrm)
长度 | 子板类型 | 类型 |  | 数据
len(2Byte) | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9
14 | 0x0D | 0x04 | 通道编号 通道0：bit0为1 通道1：bit1为1 通道2：bit2为1 通道3：bit3为1 预留 ：bit4 - bit7 | 0x01:电压返回(V) | f64 MSB | Byte6 | Byte5 | Byte4 | Byte3 | Byte2 | Byte1 | f64 Lsb
0x02:电流返回(A)
0x03:V_DA返回(V)
0x04:I_DA返回(V)
0x05:V_AD返回(V)
0x06:I_AD返回(V)
|  |  |  | 0x07:V_I返回(V_A) | 电压值(U32型) |  |  |  | 电流值(U32型)
|  |  |  | 0x08:模拟板地址返回 | address
模拟板MCU运行状态帧(PssBinAppCPx00AnlgMcuStatusFrm)
长度 | 子板类型 | 类型 |  | 数据
len(2Byte) | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9 | data10 | data11 | data12 | data13 | data14 | data15 | data16 | data17 | data18 | data19 | data20 | data21 | data22 | data23 | data24 | data25 | data26 | data27 | data28 | data29 | data30 | data31 | data32 | data33 | data34 | … | data41 | data42 | … | data49 | data50 | … | data57
62 | 0x0D | 0x06 | 通道编号 通道0：bit0为1 通道1：bit1为1 通道2：bit2为1 通道3：bit3为1 预留 ：bit4 - bit7 | 输出模式 | 输出状态 | 2/4 线 | V/I 源 | 限V/I | V量程模式 | I量程模式 | V量程 | I量程 | 脉冲周期Us |  |  |  | 脉冲宽度Us |  |  |  | 脉冲采样点数 |  |  |  | 脉冲采样延时Ns |  |  |  | 脉冲输出个数 |  |  |  | 脉冲循环次数 |  |  |  | 设置电压值 |  |  | 设置电流值 |  |  | 温度
模拟板Qt校准数据设置(MCU RAM)(PssBinAppCPx00AnlgQtSetCalFrm)
长度 | 子板类型 | 类型 |  | 数据
len(2Byte) | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9 | data10 | data11 | data12 | data13 | data14 | data15 | data16 | data17 | data18 | data19 | data20 | data21 | data22 | data23 | data24 | data25 | data26 | data27 | data28 | data29 | data30 | data31 | data32 | data33
38 | 0x0D | 0x08 | 通道编号 通道0：bit0为1 通道1：bit1为1 通道2：bit2为1 通道3：bit3为1 预留 ：bit4 - bit7 | 校准系数序号 | f64 Dac 0次系数(截距) | [7 empty] | f64 Dac 1次系数(斜率) | [7 empty] | f64 Adc0次系数(截距) | [7 empty] | f64 Adc1次系数(截距)
模拟板MCU控制帧(PssBinAppCPx00AnlgMcuCtrlFrm)
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len(2Byte) | brd | type | data0 | data1
6 | 0x0D | 0x0A | 通道编号 通道0：bit0为1 通道1：bit1为1 通道2：bit2为1 通道3：bit3为1 预留 ：bit4 - bit7 | 0x01:Trig信号到达
0x02:超限停止信号到达
模拟板Qt扫描控制帧(PssBinAppCPx00AnlgQtScanCtrlFrm)
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len(2Byte) | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9 | data10 | data11 | data12 | data13 | data14 | data15 | data16 | data17 | data18 | data19 | data20 | data21 | data22 | data23 | data24
29 | 0x0D | 0x0B | 通道编号 通道0：bit0为1 通道1：bit1为1 通道2：bit2为1 通道3：bit3为1 预留 ：bit4 - bit7 | 0x01:线性扫描 | 主/从设备 | 扫描电压/电流 | 超限停止? | 起点 | [7 empty] | 终点 | [7 empty] | 点数
0x02:对数扫描
|  |  |  | 0x03:自定义扫描 |  |  |  | 点数 |  |  |  | 循环次数 |  |  |  | 数据(尾部补充0x00)
0x04:序列扫描
模拟板MCU扫描结果返回帧(PssBinAppCPx00AnlgMcuScanResRstFrm)(主动返回数据，Read缓存)
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据 |  |  |  | 数据(单路30对V/I值)
len（2Byte） | brd | type | data0 | data1,2（2Byte） | data3,4（2Byte） | data5,6（2Byte） | data7 | data8 | data9 | data10 | data11 | data12 | data13 | data14 | data15 | data16 | data17 | data18 | data19 | data20 | data21 | data22 | data23 | data24 | … | data966
971 | 0x0D | 0x0C | 通道编号 通道0：bit0为1 通道1：bit1为1 通道2：bit2为1 通道3：bit3为1 预留 ：bit4 - bit7 | 当前数据包序号 | 数据包总数 | 当前帧中数据个数 | CH0 扫描结果电压值(u32) |  |  |  | CH0 扫描结果电流值(u32) |  |  |  | CH0 扫描结果电压值(u32) |  |  |  | CH0 扫描结果电流值(u32) |  |  |  | …扫描数据(V、I成对),最多120对
注意：1. 扫描可并行执行，返回结果按照通道V\I顺序排列
模拟板Qt自定义扫描设置数据帧(PssBinAppCPx00AnlgQtSetScanDataFrm)
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len（2Byte） | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9 | data10 | data11 | data12 | data13 | data14 | data15 | data16 | data17 | data18 | data19 | data20 | data21 | data22 | data23 | data24 | data25 | data26 | data27 | data28 | data29 | data30 | ...... |  |  | data966
971 | 0x0D | 0x0D | 通道编号 通道0：bit0为1 通道1：bit1为1 通道2：bit2为1 通道3：bit3为1 预留 ：bit4 - bit7 | 0x01: DC模式 | 当前数据包序号 |  | 数据总包数 |  | 当前帧中数据个数 | 电平设定值(f4) | [7 empty] | 电平设定值(f64) | [7 empty] | 电平设定值(f64) | [7 empty] | 重复data5-data20的数据,最多120
|  |  |  | 0x02: Pulse模式 | [5 empty] | 高电平设定值(f64) | [7 empty] | 低电平设定值（f64） | [7 empty] | 高电平时间（u32）US |  |  |  | 低电平时间(u32)Us |  |  |  | 重复data5-data20的数据,最多40对
模拟板trig事件控制帧(PssBinAppCPx00AnlgQtEventCtrlFrm)
长度 | 板类型 | 帧类型 | 数据
len(2Byte) | brd | type | data0 | data1(event) | data2(trig in line(u8)) | data3(trig out line(u8)) | data4(trig edge(u8))
9 | 0x0D | 0x0E | 通道编号 通道0：bit0为1 通道1：bit1为1 通道2：bit2为1 通道3：bit3为1 预留 ：bit4 - bit7 | 0x01: 开始ON事件 | 0-16 | 0-16 | 0x00:不触发； 0x01:下降沿； 0x02:上升沿； 0x03:边沿
0x02：完成ON事件
0x03：开始采样事件
0x04：完成采样事件
0x05：开始扫描事件
0x06：开始OFF事件
0x07：结束OFF事件
模拟板MCU V/I值返回帧(PssBinAppCPx00AnlgMcuRstV/IValFrm)
长度 | 子板类型 | 类型 |  | 数据
len(2Byte) | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9 | data10 | data11 | data12 | data13 | data14 | data15 | data16 | data17 | data18 | data19 | data20 | data21 | data22 | data23 | data24 | data25 | data26 | data27 | data28 | data29 | data30 | data31 | data32 | data33
38 | 0x0D | 0x10 | 通道编号 通道0：bit0为1 通道1：bit1为1 通道2：bit2为1 通道3：bit3为1 预留 ：bit4 - bit7 | 0x01:V_I返回(V_A) | CH0 电压值(U32型) |  |  |  | CH0流值(U32型) |  |  |  | CH1电压值(U32型) |  |  |  | CH1电流值(U32型) |  |  |  | CH2电压值(U32型) |  |  |  | CH2电流值(U32型) |  |  |  | CH3电压值(U32型) |  |  |  | CH3电流值(U32型)
模拟板MCU 脉宽宽度值返回帧(PssBinAppCPx00AnlgMcuRstPulseWidthValFrm)
长度 | 子板类型 | 类型 |  | 数据
len(2Byte) | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9
14 | 0x0C | 0x12 | 通道编号 通道0：bit0为1 通道1：bit1为1 通道2：bit2为1 通道3：bit3为1 预留 ：bit4 - bit7 | 0x01:脉宽数据 | 脉冲高电平脉宽（us） |  |  |  | 脉冲低电平脉宽(us)
Note on G16: DELL: 0x00:OFF 0x01:ON
Note on G17: DELL: 0x00:2线 0x01:4线
Note on G19: DELL: 0x00:电流源 0x01:电压源
Note on G20: DELL: 0x00: 未定义 0x01: 模拟板 V手动 0x02: 模拟板 V自动 0x81: 模拟板 I手动 0x82: 模拟板 I自动
Note on H20: PssBinAppCS400AnlgEnumRangeIndexI5uA = 0x81, /* 5uA */ PssBinAppCS400AnlgEnumRangeIndexI20uA = 0x82, /* 20uA */ PssBinAppCS400AnlgEnumRangeIndexI200uA = 0x83, /* 200uA */ PssBinAppCS400AnlgEnumRangeIndexI2mA = 0x84, /* 2mA */ PssBinAppCS400AnlgEnumRangeIndexI20mA = 0x85, /* 20mA */ PssBinAppCS400AnlgEnumRangeIndexI200mA = 0x86, /* 200mA */ PssBinAppCS400AnlgEnumRangeIndexI500mA = 0x87, /* 500mA */ PssBinAppCS400AnlgEnumRangeIndexI1A = 0x88, /* 1A */
Note on G21: ZW: bit0: 100pF bit1: 200pF bit2: 1nF bit3: 10nF
Note on H21: ZW: bit0: 100pF bit1: 200pF bit2: 1nF bit3: 10nF
Note on G32: zhanwei: 0x00:直流 0x01:脉冲
Note on G33: zhanwei: 0x00:OFF 0x01:ON
Note on G39: DELL: 0x01:电压返回( V) 0x02:电流返回( A) 0x03:V_DA返回( V) 0x04:I_DA返回( V) 0x05:V_AD返回( V) 0x06:I_AD返回( V) 0x07:V_I返回(V_A) 0x08:模拟板地址返回 0x09:脉宽回读
Note on G52: zhanwei: 循环次数
Note on K52: zhanwei: 几个一循环
Note on G55: zhanwei: 脉冲上升沿采样延时
Note on K55: ZW: 脉冲下降沿采样延时
Note on F69: DELL: 寄存器原始值
Note on F70: DELL: 寄存器原始值
Note on F84: PssBinAppCSx00AnlgEnumCalIndexSrcV10VP = 0x01, /* 电压源10V P */ PssBinAppCSx00AnlgEnumCalIndexSrcV10VN , /* 电压源10V N */ PssBinAppCS400AnlgEnumCalIndexSrcI1AP = 0x81, /* 电流源1A P */ PssBinAppCS400AnlgEnumCalIndexSrcI1AN , /* 电流源1A N */ PssBinAppCS400AnlgEnumCalIndexSrcI500mAP , /* 电流源500mA P */ PssBinAppCS400AnlgEnumCalIndexSrcI500mAN , /* 电流源500mA N */ PssBinAppCS400AnlgEnumCalIndexSrcI200mAP , /* 电流源200mA P */ PssBinAppCS400AnlgEnumCalIndexSrcI200mAN , /* 电流源200mA N */ PssBinAppCS400AnlgEnumCalIndexSrcI20mAP , /* 电流源20mA P */ PssBinAppCS400AnlgEnumCalIndexSrcI20mAN , /* 电流源20mA N */ PssBinAppCS400AnlgEnumCalIndexSrcI2mAP , /* 电流源2mA P */ PssBinAppCS400AnlgEnumCalIndexSrcI2mAN , /* 电流源2mA N */ PssBinAppCS400AnlgEnumCalIndexSrcI200uAP , /* 电流源200uA P */ PssBinAppCS400AnlgEnumCalIndexSrcI200uAN , /* 电流源200uA N */ PssBinAppCS400AnlgEnumCalIndexSrcI20uAP , /* 电流源20uA P */ PssBinAppCS400AnlgEnumCalIndexSrcI20uAN , /* 电流源20uA N */ PssBinAppCS400AnlgEnumCalIndexSrcI5uAP , /* 电流源5uA P */ PssBinAppCS400AnlgEnumCalIndexSrcI5umAN , /* 电流源5uA N */
Note on I113: zhanwei: 自定义扫描数据超过当前包大小，分包下发
Note on K113: zhanwei: 当前包中有效V/I点数
Note on G120: zw: 0:None 1-16:TrigBusLine[15:0] 17-24:CardTrigInLine[7:0]
Note on H120: zw: 0:None 1-16:TrigBusLine[15:0] 17-24:CardTrigInLine[7:0]

## Plx00模拟板
模拟板Qt控制帧(PssBinAppSx00AnlgQtCtrlFrm)
长度 | 板类型 | 帧类型 | 数据
len | brd | type | data0(cmd) | data1
5 | 0x04 | 0x01 | 0x01: 输出模式设置 | Pulse/Continue
|  |  | 0x02: 启动扫描测试 | 0x00
|  |  | 0x03：配置光功率计测试波长 | 光功率计所需测试波长
|  |  | 0x04:配置探头 | 1或2
|  |  | 0x05：校准系数烧录 | 0x00
|  |  | 0x06: 输出原始数据 | true/false
|  |  | 0x07:触发模式 | true/false
|  |  | 0x08:光口档/电口档 | true/false
|  |  | 0x09:校准模式使能（预留未使用） | true/false
模拟板Qt控制帧(PssBinAppSx00AnlgQtCtrlFrm)
长度 | 板类型 | 帧类型 | 数据
len | brd | type | data0(cmd)
4 | 0x04 | 0x02 | 0x01: 读取直流测试值
|  |  | 0x02: 输出模式查询 | 暂不使用
|  |  | 0x03: 脉冲查询 | （建议上位机保留设置参数，用户获取时直接往上返回，不用向模拟板请求） | [5 empty] | 暂不使用
|  |  | 0x04: 查询当前扫描电流的配置 | [6 empty] | 暂不使用
|  |  | 0x05: 查询光功率计测试波长 | （建议上位机判断） | [5 empty] | 暂不使用
|  |  | 0x06: 查询扫描是否结束 | (建议去掉，扫描结束后数据往上返回，或者边扫描边返回数据，结束时发送一个结束帧) | [6 empty] | 暂不使用
0x07: 查询测试结果
0x08: 请求值
模拟板Qt控制帧(PssBinAppAnlgQtSetArgumentFrm)
长度 | 板类型 | 帧类型 | 数据
16 | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9 | data10 | data11 | data12
| 0x04 | 0x03 | 0x01: 配置扫描测试点 | 电流起点 |  |  |  | 电流步进 |  |  |  | 电流终点（float）
|  |  | 0x02: 配置直流电流输出大小 | 电流输出大小 |  |  |  | 0x00 |  |  |  | 0x00
|  |  | 0x03: 脉冲配置 | 脉冲宽度 |  |  |  | 脉冲周期 |  |  |  | 0x00
|  |  | 0x04: 过压保护 | 过压保护值 |  |  |  | 0x00 |  |  |  | 0x00
|  |  | 0x05:最大光功率 | 最大光功率 |  |  |  | 0x00 |  |  |  | 0x00
|  |  | 0x06:光功率偏压配置 | 光功率偏压值 |  |  |  | 0x00 |  |  |  | 0x00
|  |  | 0x07:光功率检测挡位配置 | 挡位值 |  |  |  | 0x00 |  |  |  | 0x00
|  |  | 0x08:采样点数设置 | 点数 |  |  |  | 0x00 |  |  |  | 0x00
|  |  | 0x09:采直流点数 | 点数 |  |  |  | 0x00 |  |  |  | 0x00
|  |  | 0x0A:采样延时 | 延时 |  |  |  | 0x00 |  |  |  | 0x00
|  |  | 0x0B:输出延时 | 延时 |  |  |  | 0x00 |  |  |  | 0x00
|  |  | 0x0C:Trig_Out延时 | 延时 |  |  |  | 0x00 |  |  |  | 0x00
|  |  | 0x0D:Trig_Out宽度 | 宽度 |  |  |  | 周期 |  |  |  | 0x00
|  |  | 0x0E:Trig 个数设置 | 个数 |  |  |  | 0x00 |  |  |  | 0x00
|  |  | 0x0F:背光档位控制 | 挡位值 |  |  |  | 0x00 |  |  |  | 0x00
|  |  | 0x10：背光偏压值设置 | 背光偏压值 |  |  |  | 0x00 |  |  |  | 0x00
模拟板MCU值返回帧(PssBinAppSx00AnlgMcuRstValFrm)
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9 | data10 | data11 | data12 | data13 | data14 | data15 | data16
20 | 0x04 | 0x04 | 0x01:测量值返回帧 | 功率 |  |  |  | 电压 |  |  |  | 电流 |  |  |  | 背光
模拟板MCU控制帧(PssBinAppPlx00AnlgMcuCtrlFrm)
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len | brd | type | data0(cmd)
4 | 0x04 | 0x05 | 0x01:扫描结束
模拟板Qt校准数据设置(MCU RAM)(PssBinAppPlx00AnlgQtSetCalFrm)
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9 | data10 | data11 | data12 | data13 | data14 | data15 | data16 | data17 | data18 | data19 | data20 | data21 | data22 | data23 | data24 | data25 | data26 | data27 | data28 | data29 | data30 | data31 | data32
36 | 0x04 | 0x06 | 校准系数序号 | f64 Dac 0次系数(截距) | [7 empty] | f64 Dac 1次系数(斜率) | [7 empty] | f64 Adc0次系数(截距) | [7 empty] | f64 Adc1次系数(截距)
模拟板MCU返回值帧(PssBinAppPlx00AnlgMcuRstValFrm)
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4
4 | 0x04 | 0x07 | 0x01:返回电压值 | f32Val
0x02:返回电流值
0x03:返回DAC值
0x04:返回ADC值

## Px00模拟板
模拟板Qt控制帧(PssBinAppPx00AnlgQtCtrlFrm)
长度 | 板类型 | 帧类型 | 数据
len(2Bytes) | brd | type | data0(cmd) | data1 | data2
7 | 0x05 | 0x01 | 0x01: 输出模式 | 输出模式 | 0x00
|  |  | 0x02: 输出控制 | on/off
|  |  | 0x03: 2/4线 | 2/4线
|  |  | 0x04: 源选择 | V/I源选择
|  |  | 0x05: 量程设置 | 量程模式(S/L) | 量程
|  |  | 0x06: 校准烧写 | 0x00
|  |  | 0x07:扫描台数 | 单台/多台 | 0x00
|  |  | 0x08:Read缓存开关设置 | on/off | 0x00
|  |  | 0x09:复位 | 0x00
|  |  | 0x0A:开始扫描 | 0x00
模拟板Qt请求帧(PssBinAppPx00AnlgQtReqFrm)
长度 | 板类型 | 帧类型 | 数据
len(2Bytes) | brd | type | data0(cmd) | data1
6 | 0x05 | 0x02 | 0x01: 值请求 | 值类型
|  |  | 0x02:校准系数请求 | 系数索引
0x03:运行状态请求
模拟板Qt设置值帧（PssBinAppPx00AnlgQtSetValFrm）
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len(2Bytes) | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8
13 | 0x05 | 0x03 | 0x01:电压设置( V) | f64 MSB | Byte6 | Byte5 | Byte4 | Byte3 | Byte2 | Byte1 | f64 LSB
0x02:电流设置( A)
|  |  | 0x03:脉冲设置 | 脉冲周期Us（uint32） |  |  |  | 脉宽Us（uint32）
|  |  | 0x04:脉冲采样延时设置 | sample delay ns(uint32) |  |  |  | 0x00
|  |  | 0x05:脉冲采样个数设置 | sample num(uint32) |  |  |  | 0x00
|  |  | 0x06:脉冲输出个数 | count(uint32) |  |  |  | 0x00
|  |  | 0x07:nplc设置 | 值(double)
模拟板MCU值返回帧(PssBinAppPx00AnlgMcuRstValFrm)
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len(2Bytes) | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8
13 | 0x05 | 0x04 | 0x01:电压返回( V) | f64 MSB | Byte6 | Byte5 | Byte4 | Byte3 | Byte2 | Byte1 | f64 Lsb
0x02:电流返回( A)
|  |  | 0x03:电压电流返回(V I) | 电压值(float) |  |  |  | 电流值(float)
|  |  | 0x04:V_DA返回( V) | f64 MSB | Byte6 | Byte5 | Byte4 | Byte3 | Byte2 | Byte1 | f64 Lsb
0x05:I_DA返回( V)
0x06:V_AD返回( V)
0x07:I_AD返回( V)
模拟板MCU运行状态帧(PssBinAppPx00AnlgMcuStatusFrm)
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len(2Bytes) | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9 | data10 | data11 | data12 | data13 | data14 | data15 | data16 | data17 | data18 | data19 | data20 | data21 | data22 | data23 | data24 | data25 | data26 | data27 | data28 | data29 | data30 | data31 | data32 | data33 | data34 | data35 | data36 | data37 | data38 | data39 | data40
45 | 0x05 | 0x05 | 输出模式 | 输出状态 | 2/4 线 | V/I 源 | 限V/I | V量程模式 | I量程模式 | V量程 | I量程 | 脉冲周期Us |  |  |  | 脉冲宽度Us |  |  |  | 脉冲采样点数 |  |  |  | 脉冲采样延时Ns |  |  |  | 温度 | [7 empty] | 占位
模拟板Qt扫描控制帧(PssBinAppPx00AnlgQtScanCtrlFrm)
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len(2Bytes) | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9 | data10 | data11 | data12 | data13 | data14 | data15 | data16 | data17 | data18 | data19 | data20 | data21 | data22 | data23
28 | 0x05 | 0x06 | 0x01:线性扫描 | 主/从设备 | 扫描电压/电流 | 超限停止? | 起点 | [7 empty] | 终点 | [7 empty] | 点数
0x02:对数扫描
|  |  | 0x03:自定义扫描 |  |  |  | 点数 |  |  |  | 循环次数 |  |  |  | 数据(尾部补充0x00)
0x04:序列扫描
模拟板Qt自定义扫描数据帧(PssBinAppPx00AnlgQtSetScanDataFrm)
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len(2Bytes) | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9 | data10 | data11 | data12 | data13 | data14 | data15 | data16 | data17 | data18 | data19 | data20 | data21 | data22 | data23 | data24 | data25 | data26 | data27 | data28 | ...... |  |  | data964
969 | 0x05 | 0x07 | 当前数据包序号 |  | 数据总包数 |  | 当前帧中数据个数 | 高电平源值(float) |  |  |  | 低电平源值(float) |  |  |  | 高电平时间US |  |  |  | 低电平时间Us |  |  |  | 重复data5-data20的数据,最多60对
模拟板Qt校准数据设置(MCU RAM)(PssBinAppSx00AnlgQtSetCalFrm)
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len(2Bytes) | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9 | data10 | data11 | data12 | data13 | data14 | data15 | data16 | data17 | data18 | data19 | data20 | data21 | data22 | data23 | data24 | data25 | data26 | data27 | data28 | data29 | data30 | data31 | data32
37 | 0x05 | 0x08 | 校准系数序号 | f64 Dac 0次系数(截距) | [7 empty] | f64 Dac 1次系数(斜率) | [7 empty] | f64 Adc0次系数(截距) | [7 empty] | f64 Adc1次系数(截距)
模拟板MCU控制帧(PssBinAppPx00AnlgMcuCtrlFrm)
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len(2Bytes) | brd | type | data0(cmd)
5 | 0x05 | 0x09 | 0x01:超限停止信号到达
模拟板MCU扫描结果返回帧(PssBinAppPx00AnlgMcuScanResRstFrm)
长度 | 子板类型 | 类型 | [6 empty] | 数据(30对V/I值)
len(2Bytes) | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9 | data10 | data11 | data12 | data13 | data14 | data15 | data16 | data17 | data18 | data19 | data20 | data21 | data22 | … |  | data965
970 | 0x05 | 0x0A | 当前数据包序号 |  | 数据包总数 |  | 当前帧中数据个数 |  | 扫描结果电压值(f32) |  |  |  | 扫描结果电流值(f32) |  |  |  | 扫描结果电压值(f32) |  |  |  | 扫描结果电流值(f32) |  |  |  | 扫描数据(V、I成对)…

## Px00电源板
电源板Qt设置值帧(PssBinAppPx00PwrQtSetValFrm)
长度 | 板类型 | 帧类型 | 值类型 | 数据 | 保留字段
len | brd | type | valType | val(4B) | Res(4B)
12 | 0x03 | 0x04 | 0x01:GPIB地址 | u32 | 0x0

## HCPLx00模拟板
模拟板Qt控制帧(PssBinAppHCPLx00AnlgQtCtrlFrm)
长度 | 板类型 | 帧类型 | 数据
len | brd | type | data0(cmd) | data1 | data2
6 | 0x06 | 0x01 | 0x01: 输出控制 | on/off | 0x00
|  |  | 0x02: 量程设置 | 量程模式(S/L) | 量程
|  |  | 0x03：Trig_in模式 | 触发模式 | 0x00
|  |  | 0x04：TrigIn开关 | on/off
|  |  | 0x05:电流极性设置 | 正/负
|  |  | 0x06：TrigOut开关 | on/off
|  |  | 0x07：校准系数烧录 | 0x00
|  |  | 0x08：原始数据开关 | on/off
|  |  | 0x09：清除软设置 | 0x00
|  |  | 0x0A: 输出接口控制 | type1/type2 | 0x00
模拟板Qt设置值帧（PssBinAppHCPLx00AnlgQtSetValFrm）
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8
12 | 0x06 | 0x02 | 0x01:电压设置( V) | f64 MSB | Byte6 | Byte5 | Byte4 | Byte3 | Byte2 | Byte1 | f64 LSB
0x02:电流设置( A)
|  |  | 0x03:脉冲设置 | 脉宽Us（uint32） |  |  |  | 周期Us（uint32）
|  |  | 0x04:脉冲采样延时设置 | sample delayNs (uint32) |  |  |  | 0x00
|  |  | 0x05:脉冲采样个数设置 | sample num(uint32) |  |  |  | 0x00
|  |  | 0x06:脉冲输出延时 | delayNs(uint32) |  |  |  | 0x00
|  |  | 0x07:trig_out脉冲设置 | 脉宽Us（uint32） |  |  |  | 周期Us（uint32）
|  |  | 0x08:trig_out延时 | delayNs(uint32) |  |  |  | 0x00
|  |  | 0x09:NPLC设置 | nplc值
|  |  | 0x0A:过压保护值设置 | double值
模拟板Qt请求帧(PssBinAppHCPLx00AnlgQtReqFrm)
长度 | 板类型 | 帧类型 | 数据
len | brd | type | data0(cmd) | data1
5 | 0x06 | 0x03 | 0x01: 值请求 | 值类型
|  |  | 0x02:校准系数请求 | 系数索引
|  |  | 0x03:运行状态请求 | 0x00
模拟板MCU值返回帧(PssBinAppHCPLx00AnlgMcuRstValFrm)
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9 | data10 | data11 | data12 | data13 | data14 | data15 | data16
20 | 0x06 | 0x04 | 0x01:电压/电流返回( V) | 电压值(double型) | [7 empty] | 电流值(double型)
|  |  | 0x02:V_AD返回( V) | double型 | [7 empty] | 0x00
0x03:I_AD返回( V)
0x04:V_DA返回( V)
0x05:I_DA返回( V)
模拟板MCU运行状态帧(PssBinAppHCPLx00AnlgMcuStatusFrm)
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9 | data10 | data11 | data12 | data13 | data14 | data15 | data16
20 | 0x06 | 0x05 | 输出状态 | 2/4 线 | F/B 状态 | V/I 源 | S量程模式 | L量程模式 | S量程 | L量程 | 限V/I | f64 温度
模拟板Qt校准数据设置(MCU RAM)(PssBinAppHCPLx00AnlgQtSetCalFrm)
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9 | data10 | data11 | data12 | data13 | data14 | data15 | data16 | data17 | data18 | data19 | data20 | data21 | data22 | data23 | data24 | data25 | data26 | data27 | data28 | data29 | data30 | data31 | data32
36 | 0x06 | 0x06 | 校准系数序号 | f64 Dac 0次系数(截距) | [7 empty] | f64 Dac 1次系数(斜率) | [7 empty] | f64 Adc0次系数(截距) | [7 empty] | f64 Adc1次系数(截距)

## 电子负载
FPGA波形输出结果返回帧(PssBinAppElecLoadAnlgMcuScanResRstFrm)
长度 | 子板类型 | 类型 |  |  |  | 数据(30对V/I值)
len | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9 | data10 | data11 | data12 | data13 | data14 | data15 | data16 | data17 | data18 | data19 | data20 | … | data242
246 | 0x01 | 0x0C | 当前数据包序号 | 数据包总数 | 当前帧中数据个数 | 扫描结果X值(f32) |  |  |  | 扫描结果Y值(f32) |  |  |  | 扫描结果X值(f32) |  |  |  | 扫描结果Y值(f32) |  |  |  | 扫描数据(X、Y成对)…
Qt设置自定义波形数据帧(PssBinAppElecLoadAnlgQtSetScanDataFrm)
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9 | data10 | data11 | data12 | data13 | data14 | data15 | data16 | data17 | data18 | data19 | data20 | …
246 | 0x01 | 0x0D | 当前数据包序号 |  | 数据总包数 |  | 当前帧中数据个数 | 待扫描V/I值(f64) | [7 empty] | 待扫描V/I值(f64) | [7 empty] | … | 尾部补充0x00
一下帧为FPGA要求的特殊帧格式，不属于标准的pssbinv3协议帧，本说明中为该帧 格式的所有内容，帧中所有字段均以帧格式说明为准
开关输出帧（帧长18B）
HEAD(55 AA 11) TYPE(01) 开关输出（00表示关，01表示开）（10B预留） TAIL(AA 55 EE)
参数帧（总帧长18B）
HEAD(55 AA 11) TYPE(02) 参数（00常规模式，01窄脉冲模式，02表示扫频模式） （10B预留） TAIL(AA 55 EE)
值帧（总帧长39B）
HEAD(55 AA 11) TYPE(03) 周期值(4B) 频率值（4B) 窄脉冲模式下高电平时间（4B） 预留（20B) TAIL(AA 55 EE)

## SLED模拟板
模拟板Qt测试帧(PssBinAppSLEDAnlgQtTestlFrm)(7B)
长度(1B) | 板类型(1B) | 帧类型(1B) | 数据(32B)
len | brd | type | data0(cmd) | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9 | data10 | data11 | data12 | data13 | data14 | data15 | data16 | data17 | data18 | data19 | data20 | data21 | data22 | data23 | data24 | data25 | data26 | data27 | data28 | data29 | data30 | data31 | data32
36 | 0x08 | 0x01 | 0x01: Vf测试（正向电压) | data1: 正向电流（double); data9: 正向电流（double); data17: 限值值(double）
|  |  | 0x02: Vz测试(反向电压) | data1: 反向电流（double); data9: 反向电流（double); data17: 限值值(double）
|  |  | 0x03: Ir测试(反向泄露) | data1: 反向电压（double); data9: 限值值(double）
|  |  | 0x04: Lt测试(光功率、光谱) | data1: 正向电流（double); data9: 限值值(double）
模拟板测试值值返回帧(PssBinAppSLEDAnlgMcuTestValFrm)(13B)
长度(1B) | 板类型(1B) | 帧类型(1B) | 数据(9B)
len | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9 | data10 | data11 | data12 | data13 | data14 | data15 | data16 | data17 | data18 | data19 | data20 | data21 | data22 | data23 | data24 | data25 | data26 | data27 | data28 | data29 | data30 | data31 | data32
36 | 0x08 | 0x02 | 0x01: Vf测试（正向电压) | data1: 正向电压(double); data9: 正向电压(double); data17: 0x0; data25: 0x0
|  |  | 0x02: Vz测试(反向电压) | data1: 反向电压(double); data9: 0x0; data17: 0x0; data25: 0x0
|  |  | 0x03: Ir测试(反向泄露) | data1: 反向电流（double); data9: 0x0; data17: 0x0; data25: 0x0
|  |  | 0x04: Lt测试(光功率、光谱) | data1: 光功率(double）; data9: 峰值波长(double）; data17: 中心波长(double）; data25: 半波长(double）

## SLED数据采集卡
SLED数据采集卡Qt控制帧(PssBinAppSLEDDaqQtCtrlFrm)
长度 | 板类型 | 帧类型 | 数据
len(1Bytes) | brd | type | data0 | data1(cmd) | data2 | data3
7 | 0x07 | 0x01 | 通道 | 0x01: 输出控制 | on/off | 0x00
|  |  |  | 0x02: 量程设置 | 量程模式(S/L) | 量程
|  |  |  | 0x03: 校准烧写 | 0x00
|  |  |  | 0x04: 复位 | 0x00
|  |  |  | 0x05: 设置启动类型 | 帧/触发启动 | 0x00
SLED数据采集卡Qt请求帧(PssBinAppSLEDDaqQtReqFrm)
长度 | 板类型 | 帧类型 | 数据
len(1Bytes) | brd | type | data0 | data1 | data2
6 | 0x07 | 0x02 | 通道 | 0x01:值请求 | 值类型
SLED数据采集卡Qt设置值帧（PssBinAppSLEDDaqQtSetValFrm）
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len(1Bytes) | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9
13 | 0x07 | 0x03 | 通道 | 0x01:采样频率 | Hz(f64)
|  |  |  | 0x02:采样时间 | Ns(u32) |  |  |  | 0x00
|  |  |  | 0x03:输出稳定延时 | Ns(u32) |  |  |  | 0x00
SLED数据采集卡值返回帧(PssBinAppSLEDDaqRstValFrm)
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len(1Bytes) | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9
13 | 0x07 | 0x04 | 通道 | 0x01:电压AD值 | adc值(f32) |  |  |  | 0x0
|  |  |  | 0x02:测量值返回 | 最大值(f32) |  |  |  | 稳定值(f32)
SLED数据采集卡Qt校准数据设置(MCU RAM)(PssBinAppSLEDDaqQtSetCalFrm)
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len(1Bytes) | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9 | data10 | data11 | data12 | data13 | data14 | data15 | data16 | data17 | data18 | data19 | data20 | data21 | data22 | data23 | data24 | data25 | data26 | data27 | data28 | data29 | data30 | data31 | data32 | data33
37 | 0x07 | 0x05 | 通道 | 校准系数序号 | f64 Dac 0次系数(截距) | [7 empty] | f64 Dac 1次系数(斜率) | [7 empty] | f64 Adc0次系数(截距) | [7 empty] | f64 Adc1次系数(截距)

## 公用帧
变更履历：
时间：2022.1.4 1. 新增通用控制帧加密使用辅助通信接口标志；
通用控制
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len | brd | type | data0(cmd) | data1
5 | 0xFF | 0x01 | 0x01: MCU重启 | 0x00
|  |  | 0x02：地址请求 | 0x00
|  |  | 0x03: 加密使用辅助接口通信标记 | 0x00
|  |  | 0xFF: 升级命令 | 命令参数:0x01(擦除);0x02（置标记)
通用请求
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len | brd | type | data0(cmd) | data1
5 | 0xFF | 0x02 | 0x01: 版本请求 | 0x00
|  |  | 0x02: MCU信息请求 | MCU信息类型:0x01(AB面信息)
|  |  | 0x03:ATSHA204A请求 | 0x00
|  |  | 0x04：版本请求V2.0 | 0x00
|  |  | 0xFF: 状态请求 | 0x00
状态返回(用于升级和重启状态)
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len | brd | type | data0(cmd)
4 | 0xFF | 0x03 | 状态
ACK响应
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len | brd | type | data0 | data1
5 | 0xFF | 0x04 | reqId
版本信息返回
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len | brd | type | ……
63 | 0xFF | 0x05 | mgithash,build_time,0x00......
版本信息返回
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len | brd | type | ……
255 | 0xFF | 0x06 | mgithash,build_time,0x00......
MCU信息返回
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len | brd | type | data0 | data1
5 | 0xFF | 0x06 | MCU信息类型(0x01) | AB面信息
待定
ATSHA204A烧写
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len | brd | type | data0(type) | data1(有效长度) | data2 - data195
197 | 0xFF | 0x07 | 生产烧写:0x01 | 192 | cfg[32],bom[32],hwVer[32],modifyTime[32],company[8],product[16],brdType[8],fireTime[32],0x00,0x00
|  |  | 升级配置:0x02 | 32 | 同上,不需要的字段填0x00(仅cfg[32]有效)
|  |  | 维修配置:0x03 | 128 | 同上,不需要的字段填0x00(cfg[32]，bom[32],hwVer[32],modifyTime[32])
ATSHA204A状态
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len | brd | type | data0(状态) | data1-data9 | data10 - data203
207 | 0xFF | 0x08 | 无/未锁/已锁 | id | cfg[32],bom[32],hwVer[32],modifyTime[32],company[8],product[16],brdType[8],fireTime[32],0x00,0x00
FPGA版本信息返回
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据
len | brd | type | ……
63 | 0xFF | 0x09 | mgithash,build_time,0x00......
升级数据
长度 | 子板类型 | 类型 | 数据序号 |  |  |  | 升级数据(0xA5尾部填充)
len | brd | type | data0 | data1 | data3 | data4 | ……
239 | 0xFF | 0xFF | 数据序号 MSB | 数据序号 byte1 | 数据序号 byte2 | 数据序号 LSB | 升级数据
0xE5
透传数据帧
长度 | 子板类型 | 类型 | 当前包序号 | 总包数 | 有效数据长度（B) | 透传数据字节（n Bytes） | 补0数据(B)
255 | 0xFF | 0x09 | currSeq | total | dataLen | data[0]-data[n] | (249-n)
Note on E60: zhanwei: 1：无ATSHA204A 2：未锁 3：已锁

## 通信回环测试帧
变更履历：
时间：2022.4.20 1. 新增通用MCU/FPGA回环测试帧
MCU回环测试帧（数据原样返回） Udt传输层帧格式
名字 | 头(3B) | 类型(1B) | 目标标识(1B) | 源标识(1B) | 当前帧长度（3B) | 应用层数据 | 尾(3B)
域名 | head | type | dest addr | source addr | len | data | tail
字节数 | 0x55AA11 | 0xFD：MCU回环测试帧（数据原样返回） |  |  |  | x | 0xAA55EE
0xFE:FPGA回环测试帧（数据原样返回）