## 帧格式
总体格式
名字 | 头 | 长度 | 帧序号 | 请求方序号 | 源地址 | 目标地址 | 占位 | 子板类型 | 帧类型 | 数据 | 校验 | 尾
域名 | head | len | frmId | reqId | srcAddr | destAddr | reserve | brd | type | data | crc32 | tail
字节数 | 1:0xAA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1:0xA5 | 1 | 1 | 4x | 4 | 1:0x55
总体格式说明: 1.帧头/尾方便快速定界; 2.长度表示帧长(头+长度+帧序号+请求方序号+源地址+目标地址+占位+子板类型+帧类型+数据(及其填充)+校验+尾) 3.ACK帧数据字段长度可为零 4.地址用于支持总线拓扑结构，点对点时0值 5.序号表示处理器发送的帧号，用于指定ACK对应的帧 6.校验表示该帧整体CRC32校验(头+长度+序号+目标地址+类型+数据(及其填充)) 7.若数据字段长度不是4的整数倍，用0x00补齐(方便crc32计算)。 8.类型表示帧类别,详情见类型字段表; 9.数据字段长度可变; 10.数据字段详情见各子板帧定义.

## 类型字段
类型字段表
Sx00模拟板 | 0x01 | 0x01 | 控制 | 一个类型一个C++类
|  | 0x02 | 模拟板请求
|  | 0x03 | 值设置 | 标红,需要ACK
|  | 0x04 | 值返回 | 非标红,无需ACK
|  | 0x05 | 调试设置
|  | 0x06 | 运行状态
|  | 0x07 | GPIO状态
|  | 0x08 | 校准数据设置(MCU RAM)
|  | 0x09 | 校准数据返回
Sx00前面板 | 0x02 | 0x01 | 控制(LCD背光、蜂鸣控制、按键背光)
Sx00电源板 | 0x03 | 0x01 | 控制
|  | 0x02 | 电源板请求
|  | 0x03 | 请求值返回
CSx00主板STM | 0x04 | 0x01 | 控制
CSx00主板FPGA | 0x05 | 0x01 | 控制
共用 | 0xFF | 0x01 | 控制
|  | 0x02 | 通用请求
|  | 0x03 | 状态返回(用于升级)
|  | 0x04 | ACK响应
|  | 0x05 | 版本信息返回
|  | 0x06 | MCU信息返回(未实现)
|  | 0xFF | 升级数据

## Sx00模拟板
模拟板控制(Qt->模拟板)
头 | 长度 | 帧格式字段 | 子板类型 | 类型 | 数据 |  |  |  | 校验 | 尾
head | len | 帧格式字段 | brd | type | data0(cmd) | data1 | data2 | data3 | crc32 | tail
0xAA | 21 |  | 0x01 | 0x01 | 0x01: 输出控制 | on/off | 0x00 |  |  | 0x55
[5 empty] | 0x02: 2/4线 | 2/4线值
[5 empty] | 0x03:前/后面板 | 前/后面板值
[5 empty] | 0x04: 源选择 | V/I 源选择
[5 empty] | 0x05: 量程设置 | 量程模式(S/L) | 量程 | 0x00
[5 empty] | 0x06: GPIO设置 | GPIO编号 | GPIO状态
[5 empty] | 0x07: 校准烧写 | 0x00
模拟板请求
头 | 长度 | 帧格式字段 | 子板类型 | 类型 | 数据 |  |  |  | 校验 | 尾
head | len | 帧格式字段 | brd | type | data0(cmd) | data1 | data2 | data3 | crc32 | tail
0xAA | 21 |  | 0x01 | 0x02 | 0x01: 值请求 | 值类型 | 0x00 |  |  | 0x55
[5 empty] | 0x02:校准系数请求 | 系数索引
[5 empty] | 0x03:GPIO状态请求 | 0x00
0x04:运行状态请求
设置值
头 | 长度 | 帧格式字段 | 子板类型 | 类型 | 数据 | [11 empty] | 校验 | 尾
head | len | 帧格式字段 | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9 | data10 | data11 | crc32 | tail
0xAA | 29 |  | 0x01 | 0x03 | 0x01:电压设置( V) | f64 MSB | Byte6 | Byte5 | Byte4 | Byte3 | Byte2 | Byte1 | f64 LSB | 0x00 |  |  |  | 0x55
0x02:电流设置( A)
0x03:V_DA设置( V)
0x04:I_DA设置( V)
返回值
头 | 长度 | 帧格式字段 | 子板类型 | 类型 | 数据 | [11 empty] | 校验 | 尾
head | len | 帧格式字段 | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9 | data10 | data11 | crc32 | tail
0xAA | 29 |  | 0x01 | 0x04 | 0x01:电压返回( V) | f64 MSB | Byte6 | Byte5 | Byte4 | Byte3 | Byte2 | Byte1 | f64 Lsb | 0x00 |  |  |  | 0x55
0x02:电流返回( A)
0x03:V_DA返回( V)
0x04:I_DA返回( V)
0x05:V_AD返回( V)
0x06:I_AD返回( V)
设置(调试)值
头 | 长度 | 帧格式字段 | 子板类型 | 类型 | 数据 | [11 empty] | 校验 | 尾
head | len | 帧格式字段 | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9 | data10 | data11 | crc32 | tail
0xAA | 29 |  | 0x01 | 0x05 | 0x01:f64数据 | index(u16) |  | f64 MSB | Byte6 | Byte5 | Byte4 | Byte3 | Byte2 | Byte1 | f64 LSB | 0x00 |  | 0x55
[5 empty] | 0x02:int数据 |  |  | int MSB | Byte2 | Byte1 | Byte0 | 0xFF
运行状态帧
头 | 长度 | 帧格式字段 | 子板类型 | 类型 | 数据 | [19 empty] | 校验 | 尾
head | len | 帧格式字段 | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9 | data10 | data11 | data12 | data13 | data14 | data15 | data16 | data17 | data18 | data19 | crc32 | tail
0xAA | 37 |  | 0x01 | 0x06 | 输出状态 | 2/4 线 | F/B 状态 | V/I 源 | S量程模式 | L量程模式 | S量程 | L量程 | 限V/I | f64 温度 | [7 empty] | 0x00 |  |  |  | 0x55
GPIO状态帧
头 | 长度 | 帧格式字段 | 子板类型 | 类型 | 数据 | [23 empty] | 校验 | 尾
head | len | 帧格式字段 | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9 | data10 | data11 | data12 | data13 | data14 | data15 | data16 | data17 | data18 | data19 | data20 | data21 | data22 | data23 | crc32 | tail
0xAA | 41 |  | 0x01 | 0x07 | vsf | isf | fra | frb | w24 | fimv | fvmi | pgc | ps | v30v | v3v | v300mv | v30mv | ilsa | ilsa1 | ilsb | i1a | i100mab | i100ma | i10ma | i1ma | i100ua | i10ua | i1ua |  | 0x55
校准数据设置(MCU RAM)
头 | 长度 | 帧格式字段 | 子板类型 | 类型 | 数据 | [35 empty] | 校验 | 尾
head | len | 帧格式字段 | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9 | data10 | data11 | data12 | data13 | data14 | data15 | data16 | data17 | data18 | data19 | data20 | data21 | data22 | data23 | data24 | data25 | data26 | data27 | data28 | data29 | data30 | data31 | data32 | data33 | data34 | data35 | crc32 | tail
0xAA | 53 |  | 0x01 | 0x08 | 校准系数序号 | f64 Dac 0次系数(截距) | [7 empty] | f64 Dac 1次系数(斜率) | [7 empty] | f64 Adc0次系数(截距) | [7 empty] | f64 Adc1次系数(截距) | [7 empty] | 0x00 |  |  |  | 0x55
校准数据设置(Qt 获取)
头 | 长度 | 帧格式字段 | 子板类型 | 类型 | 数据 | [35 empty] | 校验 | 尾
head | len | 帧格式字段 | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9 | data10 | data11 | data12 | data13 | data14 | data15 | data16 | data17 | data18 | data19 | data20 | data21 | data22 | data23 | data24 | data25 | data26 | data27 | data28 | data29 | data30 | data31 | data32 | data33 | data34 | data35 | crc32 | tail
0xAA | 53 |  | 0x01 | 0x09 | 校准系数序号 | f64 Dac 0次系数(截距) | [7 empty] | f64 Dac 1次系数(斜率) | [7 empty] | f64 Adc0次系数(截距) | [7 empty] | f64 Adc1次系数(截距) | [7 empty] | 0x00 |  |  |  | 0x55
模拟板控制(模拟板->Qt)
头 | 长度 | 帧格式字段 | 子板类型 | 类型 | 数据 |  |  |  | 校验 | 尾
head | len | 帧格式字段 | brd | type | data0(cmd) | data1 | data2 | data3 | crc32 | tail
0xAA | 21 |  | 0x01 | 0x0A | 0x01:Trig信号到达 | 0x00 |  |  |  | 0x55
扫描控制帧
头 | 长度 | 帧格式字段 | 子板类型 | 类型 | 数据 | [23 empty] | 校验 | 尾
head | len | 帧格式字段 | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9 | data10 | data11 | data12 | data13 | data14 | data15 | data16 | data17 | data18 | data19 | data20 | data21 | data22 | data23 | crc32 | tail
0xAA | 41 |  | 0x01 | 0x0B | 0x01:设置参数 | 主/从设备 | 扫描电压/电流 | 起点 | [7 empty] | 终点 | [7 empty] | 点数 |  |  |  | 0x00 |  | 0x55
扫描数据(模拟板->Qt)
头 | 长度 | id&addr | 子板类型 | 类型 | 数据序号 |  |  |  | 数据长度 |  |  |  | 扫描数据(尾部补充0x00) | [17 empty] | 校验 | 尾
head | len | id&addr | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9 | data10 | data11 | data12 | data13 | data14 | data15 | data16 | data17 | data18 | data19 | data20 | data21 | data22 | data23 | …… |  | crc32 | tail
0xAA | 249 |  | 0x01 | 0x0C | 数据序号 MSB | 数据序号 byte1 | 数据序号 byte2 | 数据序号 LSB | 数据长度 |  |  |  | f64(电压值) | [7 empty] | f64(电流值) | [7 empty] | 扫描数据(V、I成对) |  |  | 0x55

## Sx00前面板
前面板控制帧
头 | 长度 | 帧格式字段 | 子板类型 | 类型 | 数据 |  |  |  | 校验 | 尾
head | len | 帧格式字段 | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | crc32 | tail
0xAA | 21 |  | 0x02 | 0x01 | 0x01: LCD背光 | 0x01:关 | 0x00 |  |  | 0x55
|  |  |  | 0xE5 |  | 0x02:开
[5 empty] | 0x02： 蜂鸣控制 | 0x01:不响
0x02： 响
[6 empty] | 0x03:输入回响 | on/off | 0x00
[5 empty] | 0x03: 按键背光 | 0x01: HOME_G | 占空比:0-100 | 0x00
0x02: HOME_Y
0x03: MENU_G
0x04: MENU_Y
0x05: ENTER_G
0x06: ENTER_Y
0x07: BACK_G
0x08: BACK_Y
0x09:OUTPUT_G
0x0A:OUTPUT_Y
0x0B: KNOB_G
0x0C: KNOB_Y
[5 empty] | 0x04: 用户输入 | 0x01: HOME | 0x00
0x02: MENU
0x03: ENTER
0x04: BACK
0x05:OUTPUT
0x06: 左旋
0x07: 右旋

## Sx00电源板
电源板控制
头 | 长度 | 帧格式字段 | 子板类型 | 类型 | 数据 |  |  |  | 校验 | 尾
head | len | 帧格式字段 | brd | type | data0(cmd) | data1 | data2 | data3 | crc32 | tail
0xAA | 21 |  | 0x03 | 0x01 | 0x01: 模式转换 | 0x00 |  |  |  | 0x55
[5 empty] | 0x02: trig控制 | 方向 | 0x00
电源板请求
头 | 长度 | 帧格式字段 | 子板类型 | 类型 | 数据 |  |  |  | 校验 | 尾
head | len | 帧格式字段 | brd | type | data0(cmd) | data1 | data2 | data3 | crc32 | tail
0xAA | 21 |  | 0x03 | 0x02 | 0x01:温度和风扇请求 | 0x00 |  |  |  | 0x55
运行数据帧
头 | 长度 | 帧格式字段 | 子板类型 | 类型 | 数据 | [11 empty] | 校验 | 尾
head | len | 帧格式字段 | brd | type | 温度（double） | [7 empty] | 风扇转速 | 尾部填充
[5 empty] | data0 | data1 | data2 | data3 | data4 | data5 | data6 | data7 | data8 | data9 | data10 | data11 | crc32 | tail
0xAA | 29 |  | 0x03 | 0x03 | f64 MSB | Byte6 | Byte5 | Byte4 | Byte3 | Byte2 | Byte1 | f64 LSB | 百分比 | 0x00 |  |  |  | 0x55
控制帧(触发)
请 参考Cx00主板FPGA

## CSx00主板STM
控制帧(STM32)
头 | 长度 | 帧格式字段 | 子板类型 | 类型 | 数据 |  |  |  |  | 校验 | 尾
head | len | 帧格式字段 | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3~data232 | data233~data235 | crc32 | tail
0xAA | 253 |  | 0x04 | 0x01 | 0x01: 风扇控制 | 风扇序号:0x01,0x02,0x03,0xff(ALL) | 转速百分比 | 0x00 |  |  | 0x55
[5 empty] | 0x02: 触发矩阵 (仅转发给FPGA) | 请 参考Cx00主板FPGA

## CSx00主板FPGA
控制帧(FPGA)
头 | 长度 | 帧格式字段 | 子板类型 | 类型 | 数据 |  |  |  |  | 校验 | 尾
head | len | 帧格式字段 | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3~data232 | data233~data235 | crc32 | tail
0xAA | 253 |  | 0x05 | 0x01 | 0x02: 触发矩阵 | 43 * 43 矩阵,共1849bit，其余bit补0 |  |  | 0x00

## 共用
通用控制
头 | 长度 | 帧格式字段 | 子板类型 | 类型 | 数据 |  |  |  | 校验 | 尾
head | len | 帧格式字段 | brd | type | data0(cmd) | data1 | data2 | data3 | crc32 | tail
0xAA | 21 |  | 0xFF | 0x01 | 0x01: MCU重启 | 0x00 |  |  |  | 0x55
[5 empty] | 0xFF: 升级命令 | 命令参数 | 0x00
通用请求
头 | 长度 | 帧格式字段 | 子板类型 | 类型 | 数据 |  |  |  | 校验 | 尾
head | len | 帧格式字段 | brd | type | data0(cmd) | data1 | data2 | data3 | crc32 | tail
0xAA | 21 |  | 0xFF | 0x02 | 0x01: 版本请求 | 0x00 |  |  |  | 0x55
[5 empty] | 0x02: MCU信息请求 | MCU信息类型 | 0x00
[5 empty] | 0x03:ATSHA204A请求 | 0x00
[5 empty] | 0xFF: 状态请求 | 0x00
状态返回(用于升级)
头 | 长度 | 帧格式字段 | 子板类型 | 类型 | 数据 |  |  |  | 校验 | 尾
head | len | 帧格式字段 | brd | type | data0(cmd) | data1 | data2 | data3 | crc32 | tail
0xAA | 21 |  | 0xFF | 0x03 | 状态 | 0x00 | 0x00 |  |  | 0x55
ACK响应
头 | 长度 | 帧格式字段 | 子板类型 | 类型 | 数据 |  |  |  | 校验 | 尾
head | len | 帧格式字段 | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | crc32 | tail
0xAA | 21 |  | 0xFF | 0x04 | reqId |  | 0x00 |  |  | 0x55
版本信息返回
头 | 长度 | 帧格式字段 | 子板类型 | 类型 | 数据 | [5 empty] | 校验 | 尾
head | len | 帧格式字段 | brd | type | …… | [5 empty] | crc32 | tail
0xAA | 77 |  | 0xFF | 0x05 | mgithash,build_time,0x00...... | [6 empty] | 0x55
MCU信息返回
头 | 长度 | id&addr | 子板类型 | 类型 | 数据 |  |  |  | 校验 | 尾
head | len | id&addr | brd | type | data0 | data1 | data2 | data3 | crc32 | tail
0xAA | 21 |  | 0xFF | 0x06 | MCU信息类型(0x01) | AB面信息 | 0x00 |  |  | 0x55
待定
ATSHA204A烧写
头 | 长度 | id&addr | 子板类型 | 类型 | 数据 | [7 empty] | 校验 | 尾
head | len | id&addr | brd | type | data0(type) | data1(有效长度) | data2 - data195 | [5 empty] | crc32 | tail
0xAA | 212 |  | 0xFF | 0x07 | 生产烧写:0x01 | 192 | cfg[32],bom[32],hwVer[32],modifyTime[32],company[8],product[16],brdType[8],fireTime[32],0x00,0x00 | [6 empty] | 0x55
[5 empty] | 升级配置:0x02 | 32 | 同上,不需要的字段填0x00(仅cfg[32]有效)
[5 empty] | 维修配置:0x03 | 96 | 同上,不需要的字段填0x00(bom[32],hwVer[32],modifyTime[32])
ATSHA204A状态
头 | 长度 | id&addr | 子板类型 | 类型 | 数据 | [7 empty] | 校验 | 尾
head | len | id&addr | brd | type | data0(状态) | data1-data9 | data10 - data203 | [5 empty] | crc32 | tail
0xAA | 220 |  | 0xFF | 0x08 | 无/未锁/已锁 | id | cfg[32],bom[32],hwVer[32],modifyTime[32],company[8],product[16],brdType[8],fireTime[32],0x00,0x00 | [6 empty] | 0x55
升级数据
头 | 长度 | id&addr | 子板类型 | 类型 | 数据序号 |  |  |  | 升级数据(0xA5尾部填充) |  | 校验 | 尾
head | len | id&addr | brd | type | data0 | data1 | data3 | data4 | …… |  | crc32 | tail
0xAA | 253 |  | 0xFF | 0xFF | 数据序号 MSB | 数据序号 byte1 | 数据序号 byte2 | 数据序号 LSB | 升级数据 |  |  | 0x55
0xE5