## 源表软件测试
测试目录 |  | 测试操作 | 测试结果 | 是否正常
开关机 | 开机 | 通电，按下 开机键 | 按键依次亮绿光变橙光，蜂鸣器鸣两声，UI界面显示正常
| 关机 | 按下关机键 | 关机键弹起正常，设备断电，关机正常
| 版本信息 | 进入版本信息查看Qt、电源板、模拟板、控制板的程序版本是否为烧录版本 | 版本信息与烧入程序人员提供的版本信息一致
网络通信 | 更改IP | 任意更改IP地址，检查是否能更改成功，并重启设备确认 | 更改成功，重启后显示更改后的地址
| 测试网口通讯 | 使用"keysight"软件连接设备，发送指令“*IDN?” | 连接成功，发送指令后收到设备Qt、电源板、模拟板、控制板的程序版本号
| 切换动态IP | IP地址由静态IP切换为动态IP，退出再进入确认是否修改成功；并重启确认 | 修改成功，重启依旧为动态IP地址（不能显示UI启动失败）
串口通信 | 切换串口模式 | 将通信方式从GPIB切换到UART，观察是否成功，并重启确认；修波特率重复操作； | 切换成功，重启后依旧显示UART模式；波特率也显示修改后的值
| 测试串口通讯 | 使用"keysight"软件连接设备，发送指令“*IDN?” | 连接成功，发送指令后收到设备Qt、电源板、模拟板、控制板的程序版本号
GPIB通信 | 切换GPIB模式 | 将通信方式从UART切换到GPIB，观察是否成功，并重启确认；修改设备地址重复操作； | 切换成功，重启后依旧显示GPIB模式；设备地址也显示修改后的地址
| 测试GPIB通讯 | 使用"keysight"软件连接设备，发送指令“*IDN?” | 连接成功，但是发送指令没有回执
设置功能 | 输出设置 | 依次修改蜂鸣开关、输出方式、安全弹窗的设置内容，退出重进查看是否生效 | 更改后退出再进入显示修改后的设置
| PLC设置 | 任意拖动NPLC滑轮，退出再进入 | 托至2.89，退出再进入依旧显示2.89
| 模式设置 | 暂无 | 暂无
| 触发设置 | 切换主从机模式，退出再进入确认修改给过 | 从主机模式切换到从机模式，退出再进入依旧显示从机模式，连接TRIG线，观察是否能做正常扫描；
| 时间设置 | 手动设置时间或同步网络时间，查看是否能设置成功，并退出再进入确认 | 手动设置时间2109-06-05 10:05:05，设置成功，退出再进入按设置时间运行
| 温度风扇 | 温度上升后风扇是否运转 | 温度上升后风扇运转降温
| 版本升级 | 插上U盘，选择本地升级模式 | 升级完成，版本信息显示与U盘中程序版本信息一致
| 版本升级 | 插上U盘，选择在线互联网升级 | 升级完成，版本信息显示与U盘中程序版本信息一致
测量功能 | 源方式切换 | 多次点击屏幕上方电压源或电流源，源方式切换是否成功；设置单位是否变化 | 多次点击切换成功，下面设置单位也随之变化
| 电压源 | 更改源量程、限量程，设置多个任意值输出；并测试能否设置超限值 | 测量值是否准确，精度是否正常
| 电流源 | 更改源量程、限量程，设置多个任意值输出；并测试能否设置超限值 | 测量值是否准确，精度是否正常
扫描模式 | 源方式切换 | 多次更换源选择方式，查看是否成功，下面设值单位是否跟随变化 | 多次点击切换成功，下面设置单位也随之变化
| 选项切换 | 更改保存结果、2/4线、面板、超限值停止等选项，是否能更改，并退出再进入确认 | 保存结果、超限值停止等选项可以正常切换，退出再进入依旧为更改后的设值，2/4线、面板退出在进入显示更改不成功
| 修改设值 | 多次修改限值、开始值、结束值、扫描点数，查看能否修改成功，并退出再进入确认 | 修改成功，退出再进入显示修改后的值
| 开始扫描 | 合理设值点击开始扫描，查看是否由扫描波形，按"BACK"回到扫描界面 | 有扫描波形，按"BACK"回到扫描界面
| 查看结果 | 点击查看结果选项 | 出现上次扫面的波形，按"BACK"回到扫描界面
快速模式 | 电压表界面 | 点击快速模式，选择电压表 | 进入电压表界面，电流值为0，电压为最大量程值
| 电压表操作 | 更改源限量程，限值内任意设值输出 | 多次更改源限量程成功，限值内任意设值输出正常
| 电流表界面 | 点击快速模式选择电流表 | 进入电流表界面，电压值为0，电流为最大量程值
| 电流表操作 | 更改源限量程，限值内任意设值输出 | 多次更改源限量程成功，限值内任意设值输出正常
上位机测试 | 序列扫描 | 连接网口，输入设置值，1000个点 | 要求1000个点扫描在3S以内
| 数据采样率 | 连接网口，进入数据记录仪功能，打开告诉缓存模式，点击执行 | 上位机软件能正常采样，且数据无异常，上位机显示采样率大于等于200
| 晶体管扫描 | 连接网口，进入晶体管，设置合适的参数配置； | 设备1 2互相切换能正常扫描曲线，不超时不死机，1000点3S以内；

## 功能测试
测试目录 | 测试内容 | 测试结果
2/4线测试 | 注意：4线模式，禁止插拔负载板。
| ⑴ 前面板2线测试：前面板插入FRONT_BOARD负载板（注意：负载板丝印S HI对接设备前面板SENSE HI输出口），点击“BACK”按钮进入主界面，点击“输出设置”→设置为“2线”“前”模式，点击“BACK”按钮→“测量”，设置3V电压档位，1A电流档位，设置限值1V/1A，点击“OUTPUT”按钮打开输出，此时显示为接近1V/0.5A值（误差范围0.1V/0.1A），正常，点击“OUTPUT”按钮关闭输出。 | 0.99V/0.33A
| ⑵ 前面板4线测试：点击“BACK”按钮返回主界面→点击“设置”→“输出设置”→ 设置为“4线”“前”模式，点击“BACK”按钮→“测量”，设置3V电压档位，1A电流档位，设置限值1V/1A，点击“OUTPUT”按钮打开输出，此时显示为接近1V/1A值（误差范围0.1V/0.1A），正常，点击“OUTPUT”按钮关闭输出。然后点击“BACK”按钮进入主界面，点击“输出设置”→设置为“2线”“前”模式。拔掉负载板。 | 0.99V/0.91A
| ⑶ 后面板2线测试：后面板插入REAR_BOARD负载板（注意：负载板丝印S HI对接设备后面板SENSE HI输出口），重复前面板测试，唯一区别是把“2线”“前”改成“2线”“后”模式测试。 | 0.99V/0.46A
| ⑷ 后面板4线测试：重复前面板测试，唯一区别是把“4线”“前”改成“4线”“后”模式测试。 GUARE电压小于0.1V | 0.99V/0.92A | GUARD电压0.058V
负载测试 | 通过香蕉线，连接前面板与负载板PSS_SMU_CK4_HW_V2.0.0（注意：负载板丝印FORCE HI/FORCE LO连接设备前面板FORCE HI/FORCE LO输出口）。
点击“设置”→“输出设置”→ 设置为“2线”“前”模式，点击“BACK”按钮→“测量”。
| ⑴ 30V/1A满载测试，负载板K2插座FORCE HI插座跳线接到30Ω/30W负载，设置30V电压档位，1A电流档位，设置限值30V/1A，点击“OUTPUT”按钮打开输出，此时显示为接近30V/1A值（误差范围1V/0.1A），正常，点击“OUTPUT”按钮关闭输出。 | 29.99V/0.97A
| ⑵ -30V/-1A满载测试，设置负电压电流，其它同上。 | ’-29.99V/-0.97A
| ⑶ 100mA/300V满载测试，负载板K2插座FORCE HI插座跳线接到3KΩ/30W负载，设置100mA电流档位，300V电压档位，设置限值100mA/300V，点击“OUTPUT”按钮打开输出，此时显示为接近100mA/300V值（误差范围10V/1mA），正常，点击“OUTPUT”按钮关闭输出。 | 298.37V/100mA
| ⑷ -100mA/300V满载测试，设置负电压电流，其它同上。 | ‘-298.12V/-99.99mA
1K电阻IV 扫描测试 | 设置条件：2线，电压设置：0V~5V，电流量程：10mA；计算R=V/I，R值与实际负载值对比，偏差≤±0.1%合格，否则设备精度异常。 |  | 大约为997Ω
二极管 IN5189 IV扫描 | 正向导通曲线测试，设置条件：2线，电压设置：0V~1V，电流量程：1A；
反向导通曲线测试，设置条件：2线，电压设置：-30V~0V，电流量程：1mA
太阳能电池板扫描 | 正常光，扫描模式中，开始值0V，结束值0.8V，限值10mA
遮光，扫描模式中，开始值0V，结束值0.8V，限值10mA
灯光，扫描模式中，开始值0V，结束值1.6V，限值10mA