**高电流脉冲电流源\_SCPI编程手册**

**武汉普赛斯仪表有限公司**

**声明：**本文件所有权和解释权归武汉普赛斯仪表有限公司所有，未经武汉普赛斯仪表有限公司书面许可，不得复制或向第三方公开。

修订历史记录

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **版次** | **发布日期** | **AMD** | **修订者** | **说明** |
| V0.9.0 | 2021.04.27 | A | ryl | 内部初稿 |
| V0.9.0 | 2021.04.29 | A | ryl | 指令添加 |
| V1.0.0 | 2021.06.07 | A | ryl | 指令说明修改 |
| V1.0.1 | 2021.08.13 | A | ryl | 增加一路采样 |
| V1.1.0 | 2021.11.04 | A | ryl | 增加扫描指令 |
| V1.0.1 | 2021.11.16 | A | Ryl | 增加温度获取指令 |
| V1.2.0 | 2021.11.18 | A | Ryl | 增加过温设置指令 |
| V1.2.1 | 2021.12.13 | A | Ryl | 增加脉冲周期指令 |

（A-添加，M-修改，D-删除）

目录

[1. **需求背景** 4](#_Toc90304827)

[1.1 接口图 4](#_Toc90304828)

[2. **SCPI帧格式** 5](#_Toc90304829)

[2.1 设备标识 5](#_Toc90304830)

[2.2 清除设备软设置 5](#_Toc90304831)

[2.3 设置电压值 5](#_Toc90304832)

[2.4 设置/查询电压量程 5](#_Toc90304833)

[2.5 设置电流值 5](#_Toc90304834)

[2.6 设置脉冲输出开关 6](#_Toc90304835)

[2.7 配置/查询脉冲宽度 6](#_Toc90304836)

[2.8 配置/查询脉冲周期 6](#_Toc90304837)

[2.9 设置/查询TRIG输入开关 7](#_Toc90304838)

[2.10 设置/查询TRIG输入延时 7](#_Toc90304839)

[2.11 设置/查询TRIG输出开关 7](#_Toc90304840)

[2.12 设置/查询TRIG输出延时 7](#_Toc90304841)

[2.13 设置/查询TRIG输出宽度 8](#_Toc90304842)

[2.14 设置/查询TRIG输入类型 8](#_Toc90304843)

[2.15 获取采样数据 8](#_Toc90304844)

[2.16 配置/查询采样延时 9](#_Toc90304845)

[2.17 配置/查询采样点 9](#_Toc90304846)

[2.18 原始数据开关 10](#_Toc90304847)

[2.19 设置/查询设备串口配置 10](#_Toc90304848)

[2.20 设置/查询电流输出极性 10](#_Toc90304849)

[2.21 设置/查询扫描模式 10](#_Toc90304850)

[2.22 设置/查询扫描起点幅值 11](#_Toc90304851)

[2.23 设置/查询扫描终点幅值 11](#_Toc90304852)

[2.24 设置/查询扫描脉冲个数 11](#_Toc90304853)

[2.25 查询设备温度 12](#_Toc90304854)

[2.26 设置/查询设备过温区间 12](#_Toc90304855)

1. 需求背景

为指导高电流脉冲电流源SCPI编程，特制定本文档。

## 接口图

接口图如图1：



图1接口图

如图1，当前高电流脉冲电流源产品使用串口与用户通信，串口波特率支持9600/115200，默认为115200。

1. SCPI帧格式

HCPL系列电流源采用SCPI兼容格式，<space>表示空格，%1,%2,%3分别表示第几个参数，每条指令以\n结束。详细格式定义如下：

### 设备标识

命令格式: \*IDN?

输出格式为:WuhanPrecise Instrument,HCPLx00,设备序列号，设备软件版本

输出信息包括:公司名，设备名，设备序列号，版本。

### 清除设备软设置

命令格式: \*RST?

说明：清除所有用户设置的电压电流相关配置，恢复为默认初始设置值，恢复TRIG设置为默认初始值，该指令不会对串口通信设置生效。

### 设置电压值

命令格式: :SOUR:VOLT:LEV< space > %1

说明：%1为设置的电压值，单位为V，取值为7-24

例：设置电压值为10V，则发送指令：

:SOUR: VOLT:LEV 10\n

### 设置/查询电压量程

命令格式: :SOUR:VOLT:RANG< space > %1

:SOUR:VOLT:RANG?

说明：%1为设置的电压量程值，单位为V

例：设置电压量程为10V，则发送指令：

:SOUR: VOLT:RANG 10\n

请求电压量程，则发送指令：

:SOUR:VOLT:RANG?\n，设备返回10V\n

### 设置电流值

命令格式: :SOUR:CURR:LEV< space > %1

说明：%1为设置的脉冲电流峰值，单位为A，取值为3-1000

例：设置电流值为5A，则发送指令：

:SOUR:CURR:LEV 5\n

### 设置脉冲输出开关

命令格式: :OUTP<%1>< space > %2

说明：%2为开关控制，只能为ON或OFF，ON表示输出脉冲，OFF表示关闭脉冲输出

%1为通道选择，设备只支持通道1和通道2，若该参数不填则默认为通道1输出。在扫描模式下，开输出指令用来启动扫描操作。

例：打开通道2脉冲输出，则发送指令：

:OUTP2 ON\n

备注：该指令与TRIG输入控制指令互斥，TRIG输入开关关闭时发送该指令设备输出一个脉冲，然后设备输出自动关闭，当设备TRIG输入开关打开后，此指令不能控制设备输出脉冲，设备会接收等待直到接收到TRIG输入信号才会输出一个脉冲

### 配置/查询脉冲宽度

命令格式: :SOUR:PULS:WIDT<space>%1

:SOUR:PULS:WIDT?

说明：配置脉冲宽度, 脉宽取值范围是20us~500us ;

参数：脉冲宽度值, 输入整数，单位us。

例如配置脉宽50us，则发送指令：

:SOUR:PULS:WIDT 50\n

请求脉冲宽度，则发送指令：

:SOUR:PULS:WIDT?\n ，设备返回50\n,设备返回单位为us

### 配置/查询脉冲周期

命令格式: :SOUR:PULS:PERI<space>%1

:SOUR:PULS:PERI?

说明：配置脉冲周期，脉冲周期必须大于脉冲宽度;

参数：脉冲周期值, 输入整数，单位us。

例如配置脉冲周期2ms，则发送指令：

:SOUR:PULS:PERI 2000\n

请求脉冲宽度，则发送指令：

:SOUR:PULS:PERI?\n ，设备返回2000\n,设备返回单位为us

### 设置/查询TRIG输入开关

命令格式：:TRIG:INP<space>%1

:TRIG:INP?

%1可以为：ON或 OFF

ON表示设备TRIG输入开，设备可以接收外部TRIG信号

OFF表示设备TRIG输入关，设备忽略所有外部TRIG信号

例：打开trig输入开关，则发送指令：

:TRIG:INP ON\n

查询设备TRIG输入开关，则发送指令：

:TRIG:INP?，设备返回ON\n，设备返回字符串与%1参数一致

### 设置/查询TRIG输入延时

命令格式：:TRIG:DEL<space>%1

:TRIG:DEL?

%1为延时时间，单位为ns，取值为0-1E9

说明：TRIG输入延时表示设备接收到用户的trig信号或输出指令后到打开输出之间的时间

例：设置TRIG输入延时为1us，则发送指令：

:TRIG:DEL 1000\n

请求TRIG输入延时，则发送指令：

:TRIG:DEL?\n，设备返回1000，设备返回单位为us

### 设置/查询TRIG输出开关

命令格式：:TRIG:OUTP<space>%1

:TRIG:OUTP?

%1可以为：ON或 OFF

ON表示设备TRIG输出开，设备可以输出TRIG信号

OFF表示设备TRIG输出关，设备不会输出TRIG信号

例：打开TRIG输出开关，则发送指令：

:TRIG:OUTP ON\n

查询设备TRIG输出开关，则发送指令：

:TRIG:OUTP?，设备返回ON\n，设备返回字符串与%1参数一致

### 设置/查询TRIG输出延时

命令格式：:TRIG:OUT:DEL<space>%1

:TRIG:OUT:DEL?

%1为延时时间，单位为ns，取值为0-1E9

说明：TRIG输出延时表示设备输出稳定后到trig信号输出之间的等待时间

例：设置TRIG输出延时为1us，则发送指令：

:TRIG:OUT:DEL 1000\n

请求设备TRIG输出延时，则发送指令：

:TRIG:OUT:DEL?\n，设备返回1000，设备返回单位为us

### 设置/查询TRIG输出宽度

命令格式：:TRIG:OUT:PULS<space>%1

:TRIG:OUT:PULS?

%1为宽度，单位为us，取值为0-1E6

说明：TRIG输出宽度指设备输出的trig信号的持续时间

例：设置TRIG输出宽度为1us，则发送指令：

:TRIG:OUT:PULS 1\n

请求TRIG输出宽度，则发送指令：

:TRIG:OUT:PULS?\n，设备返回1，设备返回单位为us

### 设置/查询TRIG输入类型

命令格式：:TRIG:IN:EDGE<space>%1

:TRIG:IN:EDGE？

%1为触发类型，只能为：RIS、FALL、EITH

说明：RIS表示上升沿，FALL标识下降沿，EITH标识边沿

例：设置TRIG输入类型为边沿，则发送指令：

:TRIG:IN:EDGE EITH\n

请求当前TRIG输入类型，则发送指令：

:TRIG:IN:EDGE?\n，设备返回：EITH\n，设备返回字符串与%1参数一致,

### 获取采样数据

命令格式：:READ?

说明：该命令用于获取脉冲输出的采样数据，当原始数据输出开启时，设备返回处理后数据和原始数据，否则设备只返回采样处理后数据；设备在执行扫描操作后，该指令会返回上次扫描结果，扫描结果返回后设备将会清除之前扫描结果，扫描结果返回格式详见以下描述。

普通脉冲返回数据：v1,I,v2;v1,I,v2;…\n…，其中v1标识第一路电压值，i标识电流值，v2标识第二路电压值，“；”表示分号，用来分隔多对VI值，\n表示回车换行；v，i值单位均为标准单位（V/A）

扫描返回数据：v,I;v,I;…\n，其中v表示电压值，单位V，I表示电压值，单位A，数据返回完成后以\n结束，当原始数据打开时，返回结果中以用户设置的采样点个数为组，每对电压电流值依次表示每个电流幅值下所有的原始电压电流值。如采样点为3，扫描脉冲个数为4，则未打开原始数据开关时，设备扫描结束后返回4对电压电流值，每对电压电流值表示一个脉冲的值；当原始数据打开时，设备扫描结束后返回12对电压电流值，以每个脉冲的采样点3为一组，第一组数表示第一个脉冲的所有原始数据电压电流值。

备注：原始数据返回时最后一对viv值表示处理后数据，之前的所有数据表示原始数据。

如打开原始数据后，采样点为3时，设备返回4对viv值(3对原始数据+1对处理后数据)，如下数据：

3.5,5,3.6;3.6,5,0;3.53,5.02,4.2;3.5,5,3.7\n

其中前3对viv值表示原始数据值，最后一对viv值表示处理后最终输出值

### 配置/查询采样延时

命令格式：:SOUR:PULS:DEL<space>%1

:SOUR: PULS:DEL？

说明：该命令用于配置采样延时，单位ns，取值0-1E9。

参数：%1 表示采样延时，单位为ns。

例：设置采样延时100ns，则发送指令：

:SOUR: PULS:DEL 100\n

请求采样延时，则发送指令：

:SOUR:PULS:DEL?\n，设备返回100，设备返回单位为ns

### 配置/查询采样点

命令格式：:SOUR:PULS:POIN<space>%1

:SOUR:PULS:POIN?

说明：该命令用于配置采样点。

参数：%1取值大于0。

例：设置采样点为1024，则发送指令：

:SOUR:PULS:POIN 1024\n

请求采样点数，则发送指令：

:SOUR:PULS:POIN?\n，设备返回1024\n

### 原始数据开关

命令格式：:SOUR:PULS:IDAT<space>%1

说明：该命令用于配置过压保护值。

参数：%1取值OFF或ON，ON表示输出原始数据。

例：打开原始数据获取，则发送指令：

:SOUR:PULS:IDAT ON\n

### 设置/查询设备串口配置

命令格式： :SYST:COMM:UART:BAUD %1\n

:SYST:COMM:UART:BAUD?\n

说明：该指令设置设备为串口通信方式，且将波特率设置为%1

%1为有效波特率数字，支持的波特率有9600,115200

例：设置串口波特率为115200，则发送指令：

:SYST:COMM:UART:BAUD 115200\n

请求设备串口波特率，则发送指令：

:SYST:COMM:UART:BAUD?\n，设备返回115200\n

### 设置/查询电流输出极性

命令格式： :SYST:POLA <space>%1

:SYST:POLA?

说明：该指令设置设备输出电流方向

%1为PLUS表示设置电流方向为正向电流，MINU表示设置反向电流

例：设置正向电流方向，则发送指令

:SYST:POLA PLUS\n

请求电流方向，则发送指令：

:SYST:POLA?\n，设备返回PLUS\n，设备返回字符串与%1参数一致

### 设置/查询扫描模式

命令格式： :SOUR:CURR:MODE %1\n

:SOUR:CURR:MODE?\n

说明：该指令设置设备进入扫描模式或请求设备是否处于扫描模式，设备在扫描模式下接收到开输出或触发启动信号会启动扫描操作，扫描结束后，用户可通过获取采样数据指令获取扫描结果。

%1为SWE表示设置设备进入扫描模式

例：设置设备进入扫描模式，则发送指令:

:SOUR:CURR:MODE SWE\n

查询设备当前扫描模式，则发送指令：

:SOUR:CURR:MODE?\n

若设备处于扫描模式则返回: SWE\n，否则返回0\n

### 设置/查询扫描起点幅值

命令格式： :SOUR:CURR:STAR %1\n

:SOUR:CURR:STAR?\n

说明：该指令设置或请求设备扫描起点值，单位为A。

%1为电流值

例：设置设备扫描起点值为10A，则发送指令:

:SOUR:CURR:STAR 10\n

查询设备当前扫描起点值，则发送指令：

:SOUR:CURR:STAR?\n

若设备返回10\n

### 设置/查询扫描终点幅值

命令格式： :SOUR:CURR:STOP %1\n

:SOUR:CURR: STOP?\n

说明：该指令设置或请求设备扫描终点值，单位为A。

%1为电流值

例：设置设备扫描终点值为10A，则发送指令:

:SOUR:CURR: STOP 10\n

查询设备当前扫描起点值，则发送指令：

:SOUR:CURR: STOP?\n

若设备返回10\n

### 设置/查询扫描脉冲个数

命令格式： :SOUR:SWE:POIN %1\n

:SOUR:SWE: POIN?\n

说明：该指令设置或请求设备扫描脉冲个数。

%1为脉冲个数

例：设置设备扫描脉冲个数为10，则发送指令:

:SOUR:SWE:POIN 10\n

查询设备当前扫描起点值，则发送指令：

:SOUR:SWE:POIN?\n

若设备返回10\n

### 查询设备温度

命令格式： :SYST:TEMP?\n

说明：该指令请求设备温度。

例：请求设备温度信息，则发送指令:

:SYST:TEMP?\n

设备返回信息：39.2\n，表示设备当前温度为39.2摄氏度，温度单位统一为摄氏度。

### 设置/查询设备过温区间

命令格式： :SYST:TEMP:HIGH:RANG “%1,%2”\n

:SYST:TEMP:HIGH:RANG?\n

说明：该指令设置或请求设备过温区间值，。

%1：为恢复温度值，单位为摄氏度

%2：为过温值，单位为摄氏度

%1必须小于%2的值

备注：恢复温度值指设备在达到或超过过温值之后，设备需要恢复到设定的值以内，才能继续正常响应用户指令。

过温值指设备在达到或超过该值之后将不再响应用户的输入并停止当前所有操作，关闭输出，直到设备恢复至恢复温度值以下。

设备在温度上升超过恢复温度值但未超过过温值之间时依然保持正常工作。

例：请求设备温度信息，则发送指令:

请求指令返回数据：56,65\n，表示设备恢复温度值为56摄氏度，设备过温值为65摄氏度。